Приложение №2

к объявлению № 33

о проведении закупа медицинской техники

способом запроса ценовых предложений.

Техническая спецификация

| № п/п | Критерии | Описание |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (далее – МТ) (в соответствии с государственным реестром МТ с указанием модели, наименования производителя, страны) | Автоматический биохимический анализатор в комплекте с принадлежностями. |  |  |  |
| 2 | Наименование МТ, относящейся к средствам измерения(с указанием модели, наименования производителя, страны) | Автоматический биохимический анализатор в комплекте с принадлежностями. |  |  |  |
| 3 | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром МТ ) | Модель/марка, каталожный номер, краткая техническая характеристика комплектующего к МТ | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |  |  |  |
|  |  | 1 | Автоматический биохимический анализатор в комплекте с принадлежностями | Тип прибора: Полностью автоматический, настольный биохимический анализатор. Количество программируемых методик - 200. Производительность прибора, 200 фотометрических тестов в час. Фиксированная производительность анализатора. Производительность прибора с ISE блоком, 330 тестов в час (опция). Определение ионов K,Na,Cl. Принцип работы блока ИСЭ, прямая потенциометрия. Срок службы электродов, 6 месяцев. Возможность использования первичных пробирок. Возможность установки педиатрических микропробирок. Программируемый объем образца 2 - 45 мкл c шагом 0.1 мкл. Дозирование реагентов 10 - 350 мкл, с шагом 1 мкл. Возможность добавления образцов во время работы. Возможность установки срочных образцов. Возможность автоматического предварительного и повторного разведения образцов. Возможность дозагрузки образцов, не прерывая рабочего цикла. Количество позиций для реагентов, 40 позиций. Количество позиций для проб, 40 позиций. Независимая система охлаждения для реагентов с возможностью круглосуточного хранения реактивов. Количество манипуляторов - 1. Датчик столкновения пробоотборника с твердой поверхностью в вертикальной и горизонтальной плоскости. Подогрев пробоотборника. Емкостной датчик уровня реактивов и образца. Автоматическое определение объема остатка реагентов. Промывка пробоотборника внутри и снаружи. Карусель для реакционных кювет, 80 реакционных кювет. Минимальный объем реакционной смеси, 150 мкл. Реакционные кюветы – многоразовые. Промывка реакционных кювет 8-ми ступенчатая. Система перемешивания - Миксер с лопастной мешалкой. Постоянный компьютерный контроль состояния и качества кювет. Фотометрическая система: обратная оптика, дифракционная решетка. Количество доступных длин волн, 12. Длины волн измерения: 340, 380, 412, 450, 505, 546, 570, 605, 660, 700, 740, 800 нм. Измерение по конечной точке с холостой пробой по образцу или реагенту. Диапазон поглощения, -0.1 — 3.3 Abs. Разрешающая способность фотометра 0,0001 Abs. Возможность калибровки по стандарту или фактору. Возможность использования до 10 стандартов для нелинейной калибровки. Возможность автоматического сглаживания калибровочной кривой. Возможность турбидиметрических исследований. Возможность измерения кинетическими методами. Возможность измерения бихроматическими методами. Возможность просмотра хода реакции с одновременным отображением абсорбции на двух длинах волн. Встроенный контроль качества в реальном времени. Ведение архива анализов пациентов. Программное обеспечение на базе ОС Windows. Русскоязычный интерфейс. Оригинальные реагенты, контроли, калибраторы и методики для выполнения исследований. Внешний компьютер. Подключение к ЛИС – двунаправленное. Максимальные размеры 86х70х62.5 (см). Вес прибора, 130 кг. Настольное размещение анализатора. Потребление воды, 7 литров в час. Количество наименований необходимых промывающих и дополнительных растворов, 1. Потребляемая мощность, 1500 Вт. Сканер для определения штрих кодов реагентов. | 1 комплект |
|  |  | Дополнительные комплектующие |  |  |  |
|  |  | - | - | - | - |
|  |  | Расходные материалы и изнашиваемые узлы: |  |  |  |
|  |  | 1 | Галогеновая лампа | Галогеновая лампа | 1 штука |
|  |  | 2 | Кюветы | Кюветы одноразовые | 1 упак/1000штук |
|  |  | 3 | Зонд пробозаборника | Зонд для забора проб и реагентов | 1 штука |
| 4 | Требования к условиям эксплуатации | Помещение, в котором предполагается размещение и установка прибора, должно соответствовать следующим требованиям: •наличие отдельного источника электропитания (розетка стандарта EURO на напряжение от 220 до 240 В с заземленным средним выводом, частота 50/60 ГЦ, мощность 250 Вт); в помещении должен быть подвод воды и центральной канализации •в помещении, выделенном для установки прибора не должно быть источников, которые могут вызвать вибрацию, дополнительный нагрев прибора. •Пол должен быть покрыт керамической плитки. •по месту установки прибора не должно быть источников выброса химически агрессивных веществ; •необходимо организовать стабильную температуру окружающего воздуха в пределах от +10 °C до +40 °C; •относительная влажность воздуха в помещении не должна превышать от 0 до 90% без конденсации. |  |  |  |
| 5 | Условия осуществления поставки МТ (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010) | DDP пункт назначения |  |  |  |
| 6 | Срок поставки МТ и место дислокации | 15 календарных дней Адрес: Акмолинская область, г. Степногорск, 1-й микрорайон, больничный комплекс, здание 15, склад аптеки |  |  |  |
| 7 | Условия гарантийного сервисного обслуживания МТ поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание МТ не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей МТ; - настройку и регулировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса изделия его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа изделий |  |  |  |