Приложение №2

к объявлению № 33

о проведении закупа медицинской техники

способом запроса ценовых предложений.

Техническая спецификация

| № п/п | Критерии | Описание |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (далее – МТ) (в соответствии с государственным реестром МТ с указанием модели, наименования производителя, страны) | Автоматический гематологический анализатор. |  |  |  |
| 2 | Наименование МТ, относящейся к средствам измерения(с указанием модели, наименования производителя, страны) | Автоматический гематологический анализатор в комплекте. |  |  |  |
| 3 | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром МТ ) | Модель/марка, каталожный номер, краткая техническая характеристика комплектующего к МТ | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |  |  |  |
|  |  | 1 | Автоматический Гематологический анализатор | Автоматический гематологический анализатор с дифференциацией лейкоцитов по трем субпопуляциям. Определяемые параметры: не менее 21 измеряемых и расчетных параметров: WBC, Gran#, Mid#, Lymph#, Gran%, Mid%, Lymph%, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW-CV, RDW-CD, PLT, MPV, PCT, PDW, P-LCC, P-LCR. Определение параметров P-LCC, P-LCR. Объем пробы: Режим цельной крови - не более 17 мкл, режим с предварительным разведением - не более 20 мкл. Производительность, не менее 60 образцов/час. Методы измерения: Импедансный метод измерения клеток крови и Фотометрический, безцианидный метод измерения гемоглобина. Промывка пробоотборника выполняется автоматически после нажатия клавиши «Старт». Использование капиллярной крови, в режиме с предварительно разведенной пробой. Дозирование дилюента для предварительного разведения капиллярной крови, наличие. Обработка иглы пробоотборника – автоматическая. Промывка апертур - программируемая автоматическая. Прожиг апертур - программируемая автоматическая. Материал апертур – рубин. Контроль измерения: наличие аппаратного контроля процесса измерения с детекцией сгустков крови и пузырьков воздуха. Буквенно-цифровая идентификация образца по: Имени пациента, Номеру пробы. Тип используемых пробирок - открытые пробирки. Интерфейсы: не менее 4 портов USB (для внешнего принтера, обновления программного обеспечения, сканера штрих-кодов, клавиатуры и мыши), порт LAN, порт RS232. Дисплей - цветной сенсорный экран 10,4 дюйма с разрешением не менее 800 х 600 точек. Сенсорный дисплей, наличие. Калибровка в автоматическом (3-5 измерений) или ручном режиме. Память, не менее чем на 40 000 пациентов с гистограммами. Возможность автоматической передачи результатов в LIS (стандарт RS232, протокол HL7) с передачей графической информации. Русифицированное меню. Операционная система Windows. Программа встроенной помощи по работе в любом экране меню, непрерывная контекстная подсказка по работе с текущим экраном. Линейность: WBC (109/л) не менее 0-300, RBC (1012/л) не менее 0-8, HGB(g/L) не менее 0-280, PLT (109/л) не менее 0-3000. Погрешность измерения: WBC менее 2.5 %, RBC менее 2.0 %, HGB менее 1.5 %, PLT менее 4 %. Перекрестное загрязнение: WBC менее 0.5 %, RBC менее 0.5 %, HGB менее 0.5 %, PLT менее 1 %. Наличие алгоритмов контроля качества исследований - Система ежедневного контроля качества с графическим и табличным представлением результатов. L-J Анализ, Анализ, -R Анализ, X-B Анализ. Количество файлов контроля качества, не менее 12 файлов. Количество результатов, сохраняемых в каждом из файлов контроля качества, не менее 100. Гистограммы: Построение 3-х гистограмм на дисплее с цветной окраской по типам клеток. Вывод результатов на экран - численные результаты и гистограммы на одном экране одновременно. Возможность ввода возраста, пола и др. демографических и специфичных данных по каждому пациенту. Дозирование реагентов, автоматическое. Ввод данных, возможность вызова всплывающей экранной клавиатуры. Возможность подключения внешней клавиатуры. Контроль работы прибора, Встроенная система непрерывного контроля состояния прибора. Хранение всех ошибок в памяти прибора с указанием времени и даты. Сигналы тревог: информационная и звуковая сигнализация при сбоях. Флаги неисправности системы, Флаги ошибок в идентификации пациента, Флаги патологий (WBC, RBC, PLT), по результатам, по гистограммам. Возможность подключения внешнего принтера. Встроенный скоростной термопринтер с возможностью распечатки гистограмм, наличие. Оригинальные реагенты и контрольная кровь для выполнения исследований, наличие. Питание 100-240 В, 50/60 Гц. Размеры анализатора, не более высота – 44,5 см, ширина – 39,5 см, глубина -45 см. Вес анализатора, не более 28 кг. Корпус прибора из металла, экранирующего от помех. | 1 комплект |
|  |  | Дополнительные комплектующие |  |  |  |
|  |  | - | - | - | - |
|  |  | Расходные материалы и изнашиваемые узлы: |  |  |  |
|  |  | 1 | Изотонический раствор М-30D | Изотонический раствор М-30D 20L | 1 канистра |
|  |  | 2 | Лизирующий раствор | Лизирующий раствор 500ml | 1 флакон |
|  |  | 3 | Моющий раствор | Моющий раствор 20L | 1 канистра |
|  |  | 4 | Очиститель | Очиститель 17mlx12 | 1 упаковка |
| 4 | Требования к условиям эксплуатации | Помещение, в котором предполагается размещение и установка прибора, должно соответствовать следующим требованиям: •наличие отдельного источника электропитания (розетка стандарта EURO на напряжение от 220 до 240 В с заземленным средним выводом, частота 50/60 ГЦ, мощность 250 Вт); в помещении должен быть подвод воды и центральной канализации •в помещении, выделенном для установки прибора не должно быть источников, которые могут вызвать вибрацию, дополнительный нагрев прибора. •Пол должен быть покрыт керамической плитки. •по месту установки прибора не должно быть источников выброса химически агрессивных веществ; •необходимо организовать стабильную температуру окружающего воздуха в пределах от +10 °C до +40 °C; •относительная влажность воздуха в помещении не должна превышать от 0 до 90% без конденсации. |  |  |  |
| 5 | Условия осуществления поставки МТ (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010) | DDP пункт назначения |  |  |  |
| 6 | Срок поставки МТ и место дислокации | 15 календарных дней Адрес: Акмолинская область, г. Степногорск, 1-й микрорайон, больничный комплекс, здание 15, склад аптеки |  |  |  |
| 7 | Условия гарантийного сервисного обслуживания МТ поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание МТ не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей МТ; - настройку и регулировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса изделия его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа изделий |  |  |  |