|  |  |  |  |  |  | Приложение №1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Перечень и техническая спецификация закупаемых медицинской техники |  |  |  |  |  |
| № лота | Международное непатентованное название | технические характеристики, форма выпуска | Ед. изм. | цена, тенге | кол-во | сумма, тенге | Срок и место поставки |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Стол операционный с электроприводом, с регулируемой высотой панели СОМэп-01 в комплекте | Стол операционный с электроприводом СОМэп-01 (Исполнение 4) - предназначен для размещения и обеспечения оптимального положения пациента при проведении операций в общей хирургии, дополнительное навесное оборудование расширяет возможности применения стола. Стол операционный в совокупности с предлагаемым комплектом дополнительных приспособлений дает возможность применения стола в различных областях хирургии. Стол отличается плавностью движения, при изменении положения панели с пульта управления и легкостью трансформирования секций. Конструкция стола, обеспечивает свободный доступ к пациенту для обслуживающего персонала. Все наружные элементы стола изготовлены из нержавеющей стали. Матрацы выполнены из резинотканевого антистатического полотна, которое позволяет проводить многократную обработку и дезинфекцию стола любыми применяемыми в медицине растворами, они легко крепятся на штырях панели и дополнительно пристегиваются ремнями. Панель стола состоит из головной, спинной (со встроенным почечным валиком), тазобедренной и двух ножных секций. Связанные между собой шарнирно, спинная и тазобедренная секции, образуют центральную панель. Головная и ножные секции съемные. Эти секции присоединяются к центральной панели посредством шарнира, который позволяет легко трансформировать. При необходимости ножные секции можно развести в стороны, что дает возможность применения стола при проведении операций в области ортопедии. Панель стола рентгенопрозрачна. Наличие полозьев-направляющих под столешницей секций (спинной и тазобедренной) позволяют выполнять ввод приспособления для рентгенографии со стороны головной секции. Наличие трех электроприводов (управление осуществляется с пульта) дает возможность плавного изменения положения панели стола: подъем - опускание, боковой наклон, продольный наклон (Тренделенбург и анти-Тренделенбург). Изменение угла наклона спинной секции осуществляется с применением газовых пружин. Конструкция колес обеспечивает максимальную маневренность при транспортировке (три колеса), одно из которых самоориентирующееся и жесткую фиксацию во время операции (две опоры). Стол операционный с электроприводом, с регулируемой высотой панели СОМэп-01 (исп.4) № п/п; Технические характеристики; Требования технического задания. 1.; Стол операционный с электроприводом с регулируемой высотой панели; 1 шт.. 1.1.; Стол операционный; универсальный позволяет проведение плановых, экстренных операций в различных областях хирургии, с максимально удобным доступом к различным органам и участкам тела больного.. 1.2.; В совокупности с предлагаемыми дополнительными приспособлениями,; возможность применения стола в общей хирургии, нейро-челюстной хирургии, гинекологии, проктологии, урологии, ортопедии, лор-офтальмологии.. 1.3.; Привод управления панелью стола.; электрический. 1.4.; Управление с ручного пульта; подъем-опускание панели, Тренделенбург и анти-Тренделенбург, боковые наклоны.. 1.5.; Ножные секции; раздельные, съемные. 1.5.1.; Возможность перемещения ножных секций; вертикальная и горизонтальная плоскость. 1.6.; Конструкция колес обеспечивает максимальную маневренность при транспортировке (три колеса), одно из которых самоориентирующееся и жесткую фиксацию во время операции (две опоры).; наличие. 1.7.; Материал наружных металлических поверхностей стола, включая дополнительные приспособления; нержавеющая сталь. 1.8.; Материал матраца; рентгенопрозрачныйпенополиуретан (литой) с антистатическим покрытием, устойчивым к многократным обработкам и воздействию дезинфицирующих средств.. 1.9.; Панель стола; рентгенопрозрачная. 1.9.1.; Встроенные полозья-направляющих под столешницей панелей (спинной и тазобедренной) позволяют ввод приспособления для рентгенографии со стороны головной секции.; наличие. 1.10.; Почечный валик; наличие. 1.10.1; Почечный валик; предназначен для подъема участка тела.. 1.10.2.; Почечный валик встроен в спинную секцию стола; наличие. 1.10.3..; Привод подъема-опускания почечного валика.; механический привод. 1.11.; Аккумуляторная батарея двигателя; наличие. 1.12.; На тумбе стола имеется световая индикация включения операционного стола в электрическую сеть.; наличие. 1.13.; Грузоподъемность стола; не менее 160 кг. 1.14.; Высота стола:; в крайнем нижнем положении – 720 мм в крайнем верхнем положении – 1020 мм. 1.15.; Длина панели стола при максимально выдвинутой головной секции; не менее 2000 мм. 1.16.; Ширина панели стола; 500 мм. 1.17.; Ширина стола по рейкам; 550 мм. 1.18.; Число секций панели стола (включая раздельную ножную); 5. 1.19.; Привод наклона спинной секции; ручной (газовые пружины). 1.20.; Привод наклона ножных и головной секций; ручной (газовые пружины). 1.21.; Продольный наклон панели стола:; в головную сторону (положение по Тренделенбургу) - 30° в ножную сторону (положение по анти-Тренделенбургу) – 30°. 1.22.; Боковой наклон панели стола:; вправо – не менее 20° влево – не менее 20°. 1.23.; Наклон головной секции:; вверх – 30° вниз – 35°. 1.24.; Наклон спинной секции:; вверх – не более 75° вниз – не более 45°. 1.25.; Наклон ножных секций:; вниз – 90° вверх –30°. 1.26.; Головная и ножные секции съемные; наличие. 1.27.; Максимальное выдвижение головной секции; 100 мм. 1.28.; Напряжение питания сети-; 220В/50Гц. 1.29.; Потребляемая мощность; не более 250 Вт. 1.30.; Подъем почечного валика от панели стола; 120 мм. 1.31; Длина и ширина сечения боковых реек для крепления съемных приспособлений; 25 х 10 мм. 2; Комплект дополнительных приспособлений для общей хирургии:. 2.1.; Наркозный экран; 1 шт.. 2.2.; Штатив Ш; 1 шт.. 2.3.; Панель ПР (столик для инъекций); 2 шт.. 2.4.; Ремень Р (для фиксации туловища); 1 шт.. 2.5.; Рукодержатель РД; 2 шт.. 2.6.; Приспособление для рентгенографии; 1 шт.. 2.7.; Упор УК; 2 шт.. 3; Гарантия на оборудование не менее 18месяцев; наличие. 4; Общие требования. 4.1; Декларация о соответствии; наличие. 4.2; Регистрационное удостоверение; наличие. 4.3; Инструкция по эксплуатации (паспорт); наличие. Товары будут новыми и ранее неиспользованными. Дата изготовления Товаров будет 2019 г., если иное не оговорено в тендерной документации. Каждый комплект Товара будет снабжен комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на государственном и русском языках. Ввоз и реализация Товаров будут осуществляться в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Комплект поставки описывается с указанием точных технических характеристик товаров и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования) данной таблицы. Если иное не указано в технической спецификации, электрическое питание будет 220 Вт без дополнительных переходников или трансформаторов. Срок гарантия на оборудование, гарантийного сервисного и технического обслуживания и ремонта не менее 12 месяцев с момента ввода оборудования в эксплуатацию (если иное не оговорено в Приложении № 1 к тендерной документации). С момента ввода оборудования в эксплуатацию с проведением ремонта вышедшего из строя оборудования или его замены в срок не более 45 дней с момента официального уведомления. Наличие диплом - сертификата инженера, для сервисного и технического обслуживания и ремонта на предлагаемое оборудование. К технической спецификации потенциального поставщика кроме описания технических и эксплуатационных характеристик, а также моделей и производителей, будут прилагаться фотографии поставляемых товаров. Товары, относящиеся к измерительным средствам, внесены в реестр СИ Республики Казахстан, либо поставщик принимает на себя обязательства по внесению товаров в данный реестр к моменту поставки с представлением соответствующих подтверждающих документов. Не позднее, чем за 30 календарных дней до инсталляции оборудования, поставщик уведомит конечного потребителя о прединсталляционных требованиях, необходимых для успешного запуска оборудования. Крупное оборудование, не предполагающее проведения сложных монтажных работ с прединсталляционной подготовкой помещения, по внешним габаритам проходит в стандартные проемы дверей (ширина 80 см, высота 200 см). Доставку к рабочему месту, разгрузку оборудования, распаковку, установку, наладку и запуск приборов, проверку их характеристик на соответствие данному документу и спецификации фирмы (точность, чувствительность, производительность и т.д.), обучение персонала осуществляет поставщик. Поставщик должен поставит медицинскую технику на условиях DDP – место назначения (ИНКОТЕРМС - 2010), проведет инсталляцию медицинской техники, проведет обучение медицинского персонала на рабочем мете, если иное не оговорено в технической спецификации. | к-т | 3 200 000 | 1 | 3200000 | 90 календарных дней с момента подписания Договора |
| 2 | Универсальный дефибриллятор для электроимпульсной терапии и реанимации | Назначение:аппарат предназначен для проведения трансторакальнойдефибрилляции. Основное применение - дефибрилляция в асинхронном ручном режиме, кардиоверсия при мерцательной аритмии в синхронизированном ручном режиме после седации пациента. Решение о необходимости проведения дефибрилляции может приниматься пользователем в ручном режиме или самим прибором в режиме полуавтоматической наружной дефибрилляции. Область применения: лечебно-профилактических учреждениях, до госпитального этапа оказания скорой и неотложной помощи. Класс безопасности: класс 2 б – с повышенной степенью риска. Особенности: Аппарат представляет собой наружный дефибриллятор со встроенной 6-канальной ЭКГ. ЭКГ можно снимать либо через одноразовые дефибрилляционные электроды аппарата, многоразовые дефибрилляционные электроды-«утюги» или через трехполюсный кабель пациента с клеящимися ЭКГ-электродами. Данный вариант модели отображается в стартовом диалоговом окне дисплея монитора. Аппарат с монитором и 6-ти канальной ЭКГ. Технические характеристики: Дефибрилляция. Виды режимов:; наружная асинхронная дефибрилляция в ручном режиме. Импеданс пациента:; 23 – 200 Ом. Синхронизация:; синхронизация только в ручном режиме. Форма импульса:; бифазный, со стабилизацией силы тока (CCD). Длительность импульса:; положительная фаза 11,25 мсек, отрицательная фаза 3,75 мсек. Разряды:; 70 разрядов при 20°C для нового, полностью заряженного аккумулятора при энергии 200 Дж.. 40 разрядов при 20°C для нового, полностью заряженного аккумулятора при энергии 360 Дж.. Время набора заряда:; 12 +/-3 сек при работе с номинальным напряжением от сети. 12 +/-3 сек. при работе полностью заряженным, новым аккумулятором AkuPak. 12 +/-3 сек при работе с 90% от номинального напряжения. 12 +/-3 сек. при работе с аккумулятором AkuPak после 15 разрядов. ≤ 25 сек. от включения аппарата до набора максимальной энергии в ручном режиме. ≤ 33 сек. от включения аппарата до набора максимальной энергии в автоматическом режиме. ЭКГ. Отведение:; 2 отведения из I, II, III, aVL, aVR, aVF. ЧСС:; 30 – 300 в мин. Вход:; класс CF, устойчивый к дефибрилляции. Входное сопротивление:; > 5 МОм @ 10 Гц. КОСС:; > 85 дБ. Постоянное входное напряжение:; ± 0,5 В. Ширина полосы частот:; 0,5 – 40 Гц (- 3 дБ) SR = 101 импульсов/сек. Измерение импеданса. Дефибрилляция:; 23 ... 200 Ом. Мониторинг:; 500 – 2500 Ом. Частота измерений:; 30 кГц. Точность измерений:; ±15%. Тревоги. Система:; ЭКГ, дефибриллятор, питание, накопитель памяти. Физиологические процессы:; ритмы, требующие дефибрилляции. Время анализа:; ок. 7 сек. до распознавания ритмов, требующих дефибрилляции, при 90% заряде аккумулятора. Монитор. Тип монитора:; ЖК-дисплей высокого разрешения. Размеры монитора:; 115 x 86 мм (диагональ 144 мм, 5,7"). Разрешение:; 320 x 240 пикселей (размер пикселя 0,36 x 0,36 мм). Индикации:; ЧСС, число дефибрилляций, число определенных случаев ФЖ,длительность реанимации, дата, время, емкость аккумулятора. Питание. Аккумулятор AkuPak:; никель-кадмиевый (NiCd), 12 В/ 1,4 Ач. Встроенный блок питания от сети:; 100 ... 240 Вольт, 50/ 60 Гц. Потребление мощности; 129 Вт. Накопитель данных. Тип накопителя:; карта памяти CompactFlashCard, емкостью 512 МБ - 2 ГБ. Прочее. Габариты:; 33 x 16 x 29 см (Ш x Г x В). Вес:; 5,3 кг (без аккумулятора). Стандартный комплект поставки: - Многоразовые взрослые/детские электроды для дефибрилляции ("утюги") с кабелем, одна парa - Аккумулятор - Кабель 2-полюсной для подключения клеящихся дефибрилляционных электродов SavePadsconnect - Одноразовые самоклеящиеся электроды SavePadsconnect для дефибрилляции, взрослые, 1 пара - ЭКГ-кабель пациента, 3-полюсный для подключения ЭКГ-электродов для мониторирования 6-канальной ЭКГ - ЭКГ-электроды одноразовые, c кнопкой, 30 шт.в упаковке, Ø 55 мм - Контактный гель для дефибрилляции, 1 тюбик 100г - Бумага к принтеру, с миллиметровочной разметкой, 1 рулон - Карта памяти стандарта CompactFlash (CF), для записи данных (ЭКГ, аудиозапись и пр.), емкость может быть 512 МБ - 2 ГБ, установлена в аппарате - Кабель питания «евро»-вилка, 220V - Диск с программой ECGViewer SW для просмотра ЭКГ и других данных с карты памяти CF - Руководство пользователя на русском языке Условия использования: 0 - 50 °C, 30 - 95 % относительной влажности, но без конденсации, 700 гПа - 1060 гПа, непрерывный режим работы Условия хранения: -20 - 70°C, 20 - 95% относительной влажности, но без конденсации, 500 гПа - 1060 гПа Товары будут новыми и ранее неиспользованными. Дата изготовления Товаров будет 2019 г., если иное не оговорено в тендерной документации. Каждый комплект Товара будет снабжен комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на государственном и русском языках. Ввоз и реализация Товаров будут осуществляться в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Комплект поставки описывается с указанием точных технических характеристик товаров и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования) данной таблицы. Если иное не указано в технической спецификации, электрическое питание будет 220 Вт без дополнительных переходников или трансформаторов. Срок гарантия на оборудование, гарантийного сервисного и технического обслуживания и ремонта не менее 12 месяцев с момента ввода оборудования в эксплуатацию (если иное не оговорено в Приложении № 1 к тендерной документации). С момента ввода оборудования в эксплуатацию с проведением ремонта вышедшего из строя оборудования или его замены в срок не более 45 дней с момента официального уведомления. Наличие диплом - сертификата инженера, для сервисного и технического обслуживания и ремонта на предлагаемое оборудование. К технической спецификации потенциального поставщика кроме описания технических и эксплуатационных характеристик, а также моделей и производителей, будут прилагаться фотографии поставляемых товаров. Товары, относящиеся к измерительным средствам, внесены в реестр СИ Республики Казахстан, либо поставщик принимает на себя обязательства по внесению товаров в данный реестр к моменту поставки с представлением соответствующих подтверждающих документов. Не позднее, чем за 30 календарных дней до инсталляции оборудования, поставщик уведомит конечного потребителя о прединсталляционных требованиях, необходимых для успешного запуска оборудования. Крупное оборудование, не предполагающее проведения сложных монтажных работ с прединсталляционной подготовкой помещения, по внешним габаритам проходит в стандартные проемы дверей (ширина 80 см, высота 200 см). Доставку к рабочему месту, разгрузку оборудования, распаковку, установку, наладку и запуск приборов, проверку их характеристик на соответствие данному документу и спецификации фирмы (точность, чувствительность, производительность и т.д.), обучение персонала осуществляет поставщик. Поставщик должен поставит медицинскую технику на условиях DDP – место назначения (ИНКОТЕРМС - 2010), проведет инсталляцию медицинской техники, проведет обучение медицинского персонала на рабочем мете, если иное не оговорено в технической спецификации. | к-т | 2929900 | 1 | 2929900 | 90-120 календарных дней с момента подписания Договора |
| ИТОГО |  |  | 6 129 900 |  |  |  |  |

Главный врач                                                                                                                                    О. М. Ищукова.