«УТВЕРЖДАЮ»

Вр.и.о.главного врача

ГККП "Степногорская многопрофильная городская больница"

при управлении здравоохранения Акмолинской области

___________________________ Наурызбаева Б.Н.

| № п/п | Критерии | Описание |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинского изделий, требующего сервисного обслуживания (далее – МИ ТСО) (в соответствии с государственным реестром МИ ТСО с указанием модели, наименования производителя, страны) | Автоматический гематологический анализатор |  |  |  |
| 2 | Наименование МИ ТСО, относящейся к средствам измерения(с указанием модели, наименования производителя, страны) | Автоматический гематологический анализатор |  |  |  |
| 3 | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к МИ ТСО (в соответствии с государственным реестром МИ ТСО ) | Модель/марка, каталожный номер, краткая техническая характеристика комплектующего к МИ ТСО | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |  |  |  |
|  |  | 1 | Автоматический гематологический анализатор | Полностью автоматический анализатор с русифицированным меню. Методы: Кондуктометрия. Дифференциация лейкоцитов по 3 популяциям. 20 параметров, 3 гистограммы. Закрытая система: для подключения реагентов к анализатору требуется считать бар-код, содержащий всю необходимую информацию для автоматического мониторинга реагентов. 3 режима подсчета: цельная, капиллярная и предразведенная кровь. Производительность: 60 образцов в час. Возможность сохранения в памяти 50000 результатов исследованных образцов (с гистограммами). Встроенный термопринтер, возможность подключения внешнего принтера. Цветной ЖК дисплей с диагональю 26,4 см (10,4 дюйма). Измеряемые параметры WBC, LYM#, MID#, GRA#, LYM%, MID%, GRA%, RBC, HGB, MCHC, MCH, MCV, RDW-CV, RDW-SD, HCT, PLT, MPV, PDW, PCT, P-LCR. Гистограммы для WBC, RBC и PLT Метод измерения Импедансный метод определения для WBC/RBC/PLT Колориметрический метод определения для гемоглобина Воспроизводимость измеряемых параметров Основано на 10 последовательных измерениях образцов свежего контрольного материала нормального уровня, без флагов. Объем пробы для исследования 9,8 мкл (Режим цельной крови) 9,8 мкл (Режим капиллярной крови) 20 мкл (Режим предразведенной крови) Диаметр апертуры WBC 80 мкм RBC 50 мкм Экран Цветной ЖК дисплей, разрешение 640 х 480 точек/дюйм, сенсорный Сигналы Сообщения об ошибках Погрешность между измерениями WBC/RBC/HGB <0,5%, PLT <1,0% Вход/выход Порты RS-232, USB и LAN, интерфейс для подключения клавиатуры и мыши Принтер Термопринтер, ширина бумаги 55 мм, поддержка различных форматов печати, возможность подключения внешнего принтера Условия эксплуатации Температура: 15 ~ 35°C, относительная влажность: 10 ~ 90% Условия хранения Температура: 0 ~ 40°C, относительная влажность ≤ 80% Электропитание Переменный ток, 110 – 220 В, 50/60 Гц Мощность 96 ВA Размеры упаковки (Длина х Ширина х Высота) Приблизительно 479,4 мм x 517,5 мм x 609,6 мм Размеры анализатора (Длина х Ширина х Высота) Приблизительно 365 мм х 375 мм х 440 мм. Вес Приблизительно 18,62 кг | 1 шт. |
|  |  | Дополнительные комплектующие |  |  |  |
|  |  | 1 | Кабель питания | Кабель питания | 1 шт. |
|  |  | 2 | Адаптер питания | Адаптер питания | 1 шт. |
|  |  | 3 | Паспорт | Паспорт | 1 шт. |
|  |  |  | Трубка для подключения литика | Трубка для подключения литика | 1 шт. |
|  |  |  | Трубка для подключения дилюента | Трубка для подключения дилюента | 1 шт. |
|  |  |  | Трубка для подключения ферментативного очистителя | Трубка для подключения ферментативного очистителя | 1 шт. |
|  |  |  | Сливная трубка | Сливная трубка | 1 шт. |
|  |  |  | Мышь | Мышь | 1 шт. |
|  |  |  | Клавиатура | Клавиатура | 1 шт. |
|  |  | Расходные материалы и изнашиваемые узлы: |  |  |  |
|  |  | 1 | Рулон бумаги для принтера | Бумага для принтера 57 мм | 1 шт. |
| 4 | Требования к условиям эксплуатации | Рабочая температура: 10С – 30С Влажность: <80% Атмосферное давление: 70kPa – 106kPa Рабочий вольтаж: AC220V±10% Частота: 50Hz±10% |  |  |  |
| 5 | Условия осуществления поставки МИ ТСО (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010) | DDP: ГККП "Степногорская многопрофильная городская больница" |  |  |  |
| 6 | Срок поставки МИ ТСО и место дислокации | Не позднее 28.12.2023г. Адрес: Акмолинская область г.Степногорск, мкр.1, больничный комплекс, зд.15 |  |  |  |
| 7 | Условия гарантийного сервисного обслуживания МИ ТСО поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Необходимо гарантийное сервисное обслуживание МТ не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей МТ; - настройку и регулировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса изделия его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа изделий |  |  |  |

Главная медсестра                                                    Баянова А. А.

Начальник ИХС                                                        Сафронов В. В.

Заведующий клинико-

диагностической лаборатории                         Нурмышев А. К.