«УТВЕРЖДАЮ»

Вр.и.о.главного врача

ГККП "Степногорская многопрофильная городская больница"

при управлении здравоохранения Акмолинской области

___________________________ Наурызбаева Б.Н.

Техническая спецификация

| № п/п | Критерии | Описание |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинских изделий ТСО (далее – МИ) (в соответствии с государственным реестром МИ с указанием модели, наименования производителя, страны) | Стол массажный терапевтический 1-секционный с функцией вертикализации двухмоторный с принадлежностями. |  |  |  |  |  |  |
|  | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к МИ (в соответствии с государственным реестром МИ) |  | Модель/марка, каталожный номер, краткая техническая характеристика комплектующего к МИ |  |  | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Стол массажный терапевтический с функцией вертикализации -1\2М в сборе |  |  | Основные задачи — постепенный перевод больного в вертикальное положение, подготовка к стоянию и ходьбе, профилактика негативных последствий длительного пребывания в лежачем положении. Столы-вертикализаторы используются при: -перенесенном инсульте, -травмах спинного мозга; -травмах головного мозга. Количество секций 1 Габаритные размеры стола Габаритные размеры стола (Д х Ш) без столика, в сложенном состоянии, мм. 2280х780 Полная высота стола, при ложе стоящем в вертикальном положении, мм 2300 длина ложа, мм 1850 ширина ложа, мм 640 толщина ложа стола, мм 60 допустимое отклонение габаритных размеров стола от указанных выше значений, %, не более ± 5% Диапазон регулировки угла наклона всей ложе из горизонтального положения в вертикальное, град. 0 - 90 Диапазон изменения угла наклона стопы, град. +18\-16 Регулировка стоп (опор для ног) по высоте, мм 110 Диапазон регулировки высоты ложа, мм. 510-1010 Масса стола, не более, кг 150 Время непрерывной работы, ч 8 Режим статического удержания в течение, мин 18 Режим регулировки высоты ложа стола в течение, мин 2 Вид климатического исполнения стола по ГОСТ 15150 УХЛ 4.2 Параметры надежности стола: средняя наработка на отказ, ч, не менее 10 000 средний срок службы, лет, не менее 10 среднее время ремонта, ч, не менее 3,5 Параметры безопасности стола: при эксплуатации стол должен быть устойчив к механическим воздействиям для изделий группа 1 по ГОСТ Р 50444 класс в зависимости от потенциального риска применения (по ГОСТ Р 51609) 2а по безопасности стол должен соответствовать требованиям ГОСТ Р 50267.0 класс защиты стола от поражения электрическим током (по ГОСТ Р 50267.0) II тип стола в зависимости от защиты от поражения электрическим током (в части в отношении допустимого тока утечки, надежности соединений защитного заземления, по ГОСТ Р 50267.0) В Номинальная равномерно распределенная нагрузка на поверхность ложа столов, в режиме подъема/удержания, не более, кг Электрическая регулировка высоты стола с помощью ручного пульта управления Электрическая регулировка угла наклона ложе стола с помощью ручного пульта управления Электропривод, плавно регулирующий высоту стола, шт. Электропривод, плавно регулирующий угол наклона ложе |  | 1 шт. |
|  |  | 2 | Датчики |  |  | Для защиты от перегрузки системы тренажёра |  | 2 шт. |
|  |  | 3 | Опоры для ног |  |  | С антискользящим покрытием и возможностью индивидуальной регулировки в трех плоскостях |  | 2 шт. |
|  |  | Дополнительные комплектующие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Ремень |  |  |  | Для фиксации грудной части | 1 шт. |
|  |  | 2 | Ремень |  |  |  | Для фиксации ног | 1 шт. |
|  |  | 3 | Колеса . |  |  |  | С тормозной системой для перемещения стола с возможностью блокировки (установленные на стол) | 4 шт |
|  |  | Расходные материалы и изнашиваемые узлы: |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Требования к условиям эксплуатации | тип сети электропитания однофазная номинальное напряжение сети, В 220 допустимое отклонение напряжения сети от номинального, В ± 22 частота сети, Гц 50 Максимальная мощность, потребляемая от сети, при номинальном напряжении сети, кВ∙А, не более 0,1. диапазон допустимых температур окружающего воздуха, °С + 10…+ 35 диапазон относительной влажности воздуха, % от 45 до 75 диапазон допустимого атмосферного давления, мм.рт. ст. 645…795 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Условия осуществления поставки МИ (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010) | DDP: ГККП "Степногорская многопрофильная городская больница" |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Срок поставки МИ и место дислокации | Не позднее 28.12.2023г. Адрес: РК, Акмолинская область г.Степногорск, мкр.1, больничный комплекс, зд.15 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Условия гарантийного сервисного обслуживания МИ поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание МИ не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей МИ; - настройку и регулировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса изделия его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа изделий |  |  |  |  |  |  |
|  | Требование к сопутствующим услугам | Каждый комплект товара снабжается комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на казахский или русский языки. Реализация товаров осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Комплект поставки описывается с указанием точных технических характеристик товара и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования) данной таблицы. Если иное не указано в технической спецификации, электрическое питание на 220 Вольт, без дополнительных переходников или трансформаторов. Программное обеспечение, поставляемое с приборами, совместимое с программным обеспечением установленного оборудования Заказчика. Поставщикобеспечивает сопровождение процесса поставки товара квалифицированными специалистами. Приосуществлении поставки товара Поставщик предоставляет заказчику все сервис-коды для доступа к программному обеспечению товара. Товар, относящийся к измерительным средствам, должен быть внесен в реестр средств измерений Республики Казахстан. Не позднее, чем за 40 (сорок) календарных дней до инсталляции оборудования, Поставщик уведомляет Заказчика о прединсталляционных требованиях, необходимых для успешного запуска оборудования. Крупное оборудование, не предполагающее проведения сложных монтажных работ с прединсталляционной подготовкой помещения, по внешним габаритам, проходящее в стандартные проемы дверей (ширина 80 сантиметров, высота 200 сантиметров). Доставку к рабочему месту, разгрузку оборудования, распаковку, установку, наладку и запуск приборов, проверку их характеристик на соответствие данному документу и спецификации фирмы (точность, чувствительность, производительность и иные), обучение медицинского (аппликационный тренинг) и технического персонала (базовому уровню обслуживания с выдачей подтверждающего документа) Заказчика осуществляет Поставщик с привлечением, при отсутствии в штате соответствующих специалистов, сотрудников производителя. |  |  |  |  |  |  |

Главная медсестра                                  Баянова А. А.

Начальник ИХС                                     Сафронов В. В.

Заведующая

инсультным

центром                                                 Хамзина Б. М.