«УТВЕРЖДАЮ»

Вр.и.о.главного врача

ГККП "Степногорская многопрофильная городская больница"

при управлении здравоохранения Акмолинской области

___________________________ Конурбаев Т. Р.

Техническая спецификация Лот №3

| № п/п | Критерии | Описание |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (в соответствии с государственным реестром медицинских изделий с указанием модели, наименования производителя, страны) | Монитор прикроватный со стандартным набором принадлежностей. |  |  |  |  |
| 2 | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к медицинской технике (в соответствии с государственным реестром медицинских изделий) | Модель и (или) марка, каталожный номер, краткая техническая характеристика комплектующего к медицинской технике | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Монитор прикроватный со стандартным набором принадлежностей | Монитор прикроватный со всеми опциями используется в операционных, реанимации, интенсивной терапии и палате для взрослых, детей и младенцев, также может использоваться в условиях неотложной медицинской помощи и в дорожных машинах скорой помощи. Этот монитор подходит для прикроватного наблюдения за взрослыми, детьми и новорожденными. Монитор обеспечивает мониторинг ЭКГ (ECG), дыхания (RESP), частоты пульса (PR), насыщения крови кислородом (SPO2), неинвазивного артериального давления НИАД (NIBP) и температуры ТЕМП (TEMP). Он оснащен сменным встроенным аккумулятором для удобства передвижения пациента в больнице. Дисплей не менее 12.1 дюймов, цветной TFT ЖК-дисплей высокого разрешения, сенсорный экран. Монитор состоит из главного блока, дисплея, кабеля ЭКГ, датчика SpO2, манжеты для измерения уровня кислорода в крови, датчика температуры и встроенной литиевой батареи (аккумулятор). Монитор обеспечивает просмотр данных трендов в течение не менее 120 часов по всем параметрам мониторинга, минимальное разрешение не более 1 мин, не менее 1000 групп результатов измерений НИАД и не менее 200 параметров аварийных событий. Пользователь может выбрать график тренда или таблицу трендов для просмотра изменения тренда; или посмотреть последнюю волну. Отображенные на цветном TFT-дисплее формы волн и числовые данные могут быть распечатаны на термопринтере (опция). Отображение сигналов 3, 5 ЭКГ отведений. 10 ЭКГ отведений - опционально. На мониторе можно выполнить следующие расчеты: гемодинамические расчеты, расчет дозы, расчет вентиляции, расчет почечной функции, расчет оксигенации, система MEWS. Проверка состояния кардиостимуляции. ST сегментный анализ. Отображение значения SpO2 и волны «плетизмография». Аккумулятор (литиевая батарея) 2600 мАч. Возможные опции: контроль инвазивного артериального давления IBP, мониторинг CO2, мониторинг биспектрального индекса BIS,модуль нервно-мышечного мониторинга NMT, мониторинг анестезиологических газов (МАК. СО2, N2O, HAL, ISO, ENF, SEV, DES), модуль сердечного выброса C.O. Дополнительные опции: - Для удобства работы монитор можно установить на кронштейн анестезиологической станции Apus, на мобильную тележку для монитора. - Возможность подключения к центральной системе мониторинга: не менее 63-х мониторов подключается к такой системе. Основнойблок монитора пациента; 1 шт. Интерфейс не хуже:; ><. Информация; на русском языке, за исключением общепринятых международных аббревиатур и терминов. Управление; 1) сенсорный экран 2) ручка управления 3) функциональные кнопки быстрого доступа. Монитор аппарата; цветной дисплей. Дисплей, размер не менее:; 12,1 дюймов. Тип дисплея:; Цвет TFT LCD. Разрешение не менее; 800 x 600 пикселей. Индикатор тревоги мигает, указывая на активный сигнал; Наличие. Габаритные размеры (ДхТхШ), не менее:; 310×285×166 мм. Вес не более:; 10 кг. Подвижная (транспортировочная) ручка:; Наличие. Хранилище данных монитора не хуже:; ><. Данные тренда, длинный тренд, не менее:; 120 ч. длинный тренд, минимальное разрешение, не более:; 1 мин. Данные тренда, короткая тенденция, не менее:; 1 ч. короткая тенденция, минимальное разрешение, не более:; 1 с. Просмотр аварийных событий, не менее:; 200. Результат измерений НИАД (NIBP), не менее:; 1000 групп. Типы настройки экрана монитора не менее:; 4-х. Нормальный экран; Наличие. Экран «Большие цифры»; Наличие. Полуэкран ЭКГ 7-отведений; Наличие. Полноэкранный режим ЭКГ 7-отведений, этот интерфейс позволяет наблюдать все параметры и семь волн ЭКГ (I, II, III, AVR, AVL, AVF, V) одновременно.; Наличие. Вычислительные возможности монитора, не менее:; 6-ти. Расчеты не хуже:; Гемодинамические расчеты Расчет дозы Расчет вентиляции Расчет почечной функции Расчет оксигенации Система MEWS. Уровень тревоги, не менее:; 3-х уровней: - Сигнализация высокого уровня - Сигналы среднего уровня - Сигналы низкого уровня. Режим тревоги, не менее:; 4-х режимов: - Световая тревога - Звуковая тревога - Информация о тревоге - Мигание параметра. ЭКГмодуль не хуже:; ><. Соответствие стандартам:; EN 60601-2-27 / IEC 60601-2-27, GB 9706.25, IEC60601-2-25. 3-контактный тип, отведения:; I, II, III. 5-контактный тип, отведения:; I, II, III, aVR, aVL, aVF, V. 10-контактный тип, отведения (опция):; I, II, III, aVR, aVL, aVF, V1, V2, V3, V4, V5, V6.. Чувствительность дисплея, не менее:; 2,5 мм / мВ (× 0,25), 5 мм / мВ (× 0,5), 10 мм / мВ (× 1,0), 20 мм / мВ (× 2,0). Скорость волн, не менее:; 6,25 мм/сек, 12,5 мм/сек, 25 мм/сек, 50 мм/сек. Пропускная способность ЭКГ не хуже:; ><. Диагностический режим, диапазон:; 0.05 Гц～100 Гц. Режим монитора, диапазон:; 0.5 Гц～40 Гц. Режим хирургии, диапазон:; 1 Гц～20 Гц. Режим сильного фильтра, диапазон:; 5 Гц～20 Гц. CMRR (коэффициент подавления синфазного сигнала), не менее; >100 дБ. Режекторный фильтр; фильтр 50/60 Гц может быть включен или выключен. Дифференциальный входной импеданс, не менее:; >5 Ω. Диапазон напряжения поляризации электрода:; ± 400 мВ. Базовое время восстановления, не более:; 3 с после дефибрилляции (в режиме монитора и хирургии). Калибровочный сигнал:; 1 мВ (пик ～ пик), точность ± 3%. Физиологическая информация о тревоге ЭКГ, не менее:; 23-х сигналов. ЭКГ, Физиологические и технические сигналы тревоги:; - ЧСС слишком высокий, - ЧСС слишком низкий, - PVCS слишком высок, - Асистолия, - VF/VTA (фибрилляция желудочков), - Наложение зубца R на T, - ЧастыйПВХ (Frequent PVC), - Двойной ПВХ (couplet PVC), - ОдинарныйПВХ (SinglePVC), - Бигеминия ПВХ (PVC), - Тригеминия ПВХ (PVC), - Тахикардия, - Брадикардия, - Отсутствует пульс (пауза), - Кардиостимулятор не захватывает, - Кардиостимулятор не работает, - Слабый сигнал ЭКГ, - ST-I слишком высок, - ST-I слишком низок, - ST-II слишком высок, - ST-II слишком низок, - ST-III слишком высок, - ST-III слишком низок.. Частота пульса не хуже:; ><. Диапазон обнаружения пульса:; ± 4 мВ～± 700 мВ. Импульсная ширина:; 0,2 мс～2,0 мс. Средний ЧСС рассчитывается; в течение 15 сек.. Интервал обновления ЧСС:; 1 раз в секунду. Время смены ЧСС от 80 до 120 ударов в минуту определяется не более, чем:; ≤10 с. Время смены ЧСС от 80 до 40 ударов в минуту определяется не более, чем через:; ≤10 с. Верхний предел ЧСС, диапазон:; Взрослый: 16～300 ударов в минуту Педиатрия / Новорожденный: 16～350 ударов в минуту. Нижний предел ЧСС, диапазон:; Взрослый: 15～299 ударов в минуту Педиатрия / Новорожденный: 15～349 ударов в минуту. Измерение ттемпературы тела (Temp) не хуже:; ><. Соответствие стандартам; EN12470-4, ISO 80601-2-56. Метод измерения; Термистор. Диапазон измерения; 5～50°C (41～122°F). Разрешение измерения; 0,1°С. Количество каналов не менее; 2-х (Т1/Т2). Частота дыхания (Resp), не хуже:; ><. Метод измерения; Торакальный электрический биоимпедансный метод. Отведения измерения; I, II. Волна усиления; × 0,25, × 0,5, × 1, × 2. Диапазон дыхательного сопротивления; 0.5～5Ω. Базовый импеданс; 500～4000Ω. Усиление; 10 уровней. Скорость сканирования; 6,25 мм/сек, 12,5 мм/сек, 25 мм/сек. Диапазон измерений; 0～150 дыханий в минуту. Неинвазивное измерение артериального давления (НИАД), не хуже:; ><. Соответствие стандартам; EN 60601-2-30 / IEC 60601-2-30, EN 1060-1, EN 1060-3, EN1060-4, EN / IEC 60601-1.. Метод измерения НИАД; Автоматический осциллометрический метод. Режимы измерения НИАД; Ручной, автоматический, непрерывный. Срок использования, не менее; 100 000 раз. Интервал измерения НИАД в автоматическом режиме; 1/2/3/4/5/10/15/30/60/90/120/ 180/240 / 480 мин. Типичное время измерения НИАД; 20～40 сек. Диапазон измерения систолического давления (мм рт.ст.) не хуже:; ><. Взрослые; 40～270. Дети; 40～230. Новорожденные; 40～135. Диапазон измерения среднего давления (мм рт.ст.) не хуже:; ><. Взрослые; 20～230. Дети; 20～165. Новорожденные; 20～105. Диапазон измерения диастолического давления (мм рт.ст.) не хуже:; ><. Взрослые; 10～210. Дети; 10～145. Новорожденные; 10～95. Точка защиты от избыточного давления (программное обеспечение) (мм рт.ст.) не хуже:; ><. Взрослые, не менее:; 300 мм.рт.ст.. Дети, не менее:; 240 мм.рт.ст.. Новорожденные, не менее:; 150 мм.рт.ст.. Точка защиты от избыточного давления (аппаратное обеспечение) (мм рт.ст.) не хуже:; ><. Взрослые, не менее:; 320~330 мм рт.ст.. Дети, не менее:; 265~275 мм рт.ст.. Новорожденные, не менее:; 160~165 мм рт.ст.. Измерение сатурации кислородом (SpO2) не хуже:; ><. Соответствие стандартам; ISO 80601-2-61. Диапазон отображения; 0%～100%. Точность измерения SpO2; 2% (70%～100%); ниже 70% не определяется. Диапазон измерения PR (частоты пульса); 30～254 ударов в минуту. Точность измерения частоты пульса; ± 2% или ± 2 ударов в минуту. Верхний предел тревоги SpO2; 1%～100%. Нижний предел тревоги SpO2; 0%～99%. Точность аварийного восстановления SpO2; ± 1%. Задержка тревоги; Без задержки. Период обновления SpO2; 1 раз/с. Измерениеконцентрации углекислого газа в дыхательном контуре (pCO2) не хуже:; ><. Соответствие стандартам; EN 60601-1. Точность измерения CO2 при 0 - 40 мм рт. ст.; ± 2 мм рт.ст.. Точность измерения CO2 при 41 - 70 мм рт. ст.; ± 5% от показания. Точность измерения CO2 при 71 - 100 мм рт. ст.; ± 8% от показания. Точность измерения CO2 при 101 - 150 мм рт. ст.; ± 10% от показания. Время отклика системы; <1 сек. Время прогрева; 10 сек. Время нарастания вдоха (10 л / мин); CO2≤90 миллисек. Диапазон измерения при частоте дыхания в дыхательном контуре; 0 ~ 150 дыханий в минуту. Период обновления; показания вдоха после 3-х вдох / выдохов, среднего показания после каждого вдох / выдоха. Требования к температуре во время работы; 0～40℃ / 32～104℉. Требования к температуре во время хранения и транспортировки; -40～75℃ / -40～167℉. Требование к влажности во время работы; 10 ~ 95% RH, без конденсации. Требование к влажности во время хранения и транспортировки; 5 ~ 100% RH，конденсация. Инвазивное измерение артериального давления (ИАД) не хуже:; ><. Соответствие стандартам; IEC60601-2-34 / EN 60601-2-34. Диапазон измерение артериального давления (ИАД); -30~300 мм рт.ст. Разрешение измерения ИАД; 1 мм рт.ст. Точность измерения ИАД; ±1 мм рт.cт. или 2% - в зависимости от того, что больше (не содержит ошибку датчика). Период обновления; 1 сек. Диапазон регулировки нуля; ± 200 мм рт.ст. Точность регулировки нуля; 1 мм рт.ст.. Температура диапазона регулировки нуля; 0,1 мм рт.ст. /℃. Контроль линий инвазивных давлений не менее:; 2-х. Диапазон установки нуля; ± 200 мм рт.ст. Диапазон измерения ЧСС; 30 ~ 280 ударов в минуту. Разрешение измерения ЧСС; 1 ударов в минуту. Точность измерения ЧСС; ±2 ударов в минуту. Напряжение датчика давления:; 5 ± 5% (VDC). Потребляемая мощность датчика давления не более:; 1 Вт. Чувствительность датчика давления:; 5 uV/V/мм рт.ст.. Входное сопротивление датчика давления:; 300~3000 (Ом). Требование к температуре во время работы:; 0 ~ 60℃. Требование к влажности во время работы:; 15% ~ 90%. Требование к давлению воздуха во время работы:; 428 мм рт.ст. ~ 760 мм рт.ст.. Сохранение данных не хуже:; ><. Длинный тренд (максимальная запись) не менее; 120 часов. Минимальное разрешение, не менее; 1 мин. Короткий тренд (Минимальная запись) не менее; 1 часа. Минимальное разрешение, не менее; 1 сек. Количество параметров тревог, не менее; 200. Количество НИАД (результат измерений НИАД), не менее; 1000. Термопринтер (тепловой рекордер) не хуже:; ><. Метод записи; Термопечать. Ширина печати; 48мм. Длина бумаги для записи; 20м. Скорость записи; 12,5 мм/сек, 25 мм /, 50 мм/сек. Волны записи; 2 или 3. Электропитание:; 100-240 В, 1,0-0,5 А. Аккумулятор:; 2600 мАч. | 1 штука |
| 33 |  | Дополнительные комплектующие, не хуже: |  |  |  |
|  |  | 2 | Сенсорный экран х 12 | Встроенный дополнительный модуль: Сенсорный дисплей для работы с сенсорным экраном. Диагональ не менее 12,1 дюймов. | 1 шт. |
|  |  | 3 | Аккумулятор | Литий-ионный аккумулятор 2600 мАч. Время работы от аккумулятора не менее 3 часов. Время зарядки не более 6 часов в включенном состоянии. Вес: 250 гр., размер не более: 14.7 х 2.3 х 6 см. | 1 шт. |
|  |  | 4 | Кабель датчика SpО2 | Кабель одноразового аналогового датчика измерения сатурации крови кислородом, длина не менее 1,5м. Электронное соединение датчика измерения сатурации крови кислородом с электронным блоком монитора. | 1 шт. |
|  |  | 5 | Датчик SpO2 многоразовый (взрослый) | Датчик многоразовый аналоговый измерения сатурации крови кислородом у взрослого (тип зажим пальца). Диапазон длин волн в максимуме излучения: красный свет - 660 нм, инфракрасный свет - 905 нм. Максимальное потребление датчиком излучаемой световой мощности составляет ≥18 мВт. Максимальное значение силы света излучателя: 30 кд. Период обновления данных ≤30 с. Сумма максимальной задержки опасной ситуации и максимальной задержки сигнала опасности во всех режимах ≤10 с. Сумма средней задержки опасной ситуации и средней задержки сигнала опасности во всех режимах ≤5 с. Точность измерений Sp02: ±2%. Изделие устойчиво при разряде дефибриллятора при напряжении 5000 В. Изделие устойчиво при испытании в среде, имитирующей пот. Измерение насыщения кислородом крови периферических сосудов. | 1 шт. |
|  |  | 6 | Датчик SpO2 многоразовый (детский) | Датчик многоразовый аналоговый измерения сатурации крови кислородом у ребёнка/новорожденного. | 1 шт. |
|  |  | 7 | Датчик SpO2 одноразовый (детский) | Датчик одноразовый аналоговый измерения сатурации крови кислородом у ребёнка/новорожденного. Измерение насыщения кислородом крови периферических сосудов. Размер: 40 мм х 15 мм. Масса: 30 г. Длина кабеля: 0,9 м. | 10 шт. |
|  |  | 8 | Кабель ЭКГ на 5 отведений (взрослый, детский) | Кабель ЭКГ не менее 5 отведений (тип Зажим, расцветка IEC). Цветовая гамма разъемов входа - чёрный/жёлтый/зелёный/красный/белый. Сопротивление - не более 10 кОм. Изделие устойчиво при разряде дефибриллятора при напряжении 5000 В. Передача электрического потенциала от поверхности тела к модулю измерения электрической активности сердца пациента в электронном блоке монитора. | 1 шт. |
|  |  | 9 | Кабель ЭКГ на 3 отведения (детский) | Кабель ЭКГ новорожденного не менее 3 отведения (тип Зажим, расцветка IEC). Цветовая гамма разъемов входа - жёлтый/зелёный/красный. Сопротивление - не более 10 кОм. Изделие устойчиво при разряде дефибриллятора при напряжении 5000 В. Передача электрического потенциала от поверхности тела к модулю измерения электрической активности сердца пациента в электронном блоке монитора. | 1 шт. |
|  |  | 10 | Датчик температуры накожный многоразовый (взрослый) | Датчик многоразовый накожный измерения температуры пациента 2.25k (взрослый + педиатрический). Контактное измерения температуры пациента. Разъем: 15 мм х 55 мм, длина кабеля не менее: 3,6 м, масса: 60 г, диапазон измерений температуры: от 0 до +50°С, точность: ±0,1®С. | 1 шт. |
|  |  | 11 | Датчик температуры ректальный, эзофагальный многоразовый (взрослый) | Датчик многоразовый эзофагальный / ректальный измерения температуры пациента 2.25k (взрослый + педиатрический) Контактное измерения температуры пациента. Разъем: 15 мм х 55 мм, длина кабеля не менее: 3 м, масса: 55 г, диапазон измерений температуры: от 0 до +50°С, точность: ±0,1®С. | 1 шт. |
|  |  | 12 | Датчик температуры накожный многоразовый (детский) | Датчик многоразовый накожный измерения температуры ребенка/новорожденного 2.25k. Контактное измерение температуры пациента. Разъем: 15 мм х 55 мм, длина кабеля не менее: 3,6 м, масса: 60 г, диапазон измерений температуры: от 0 до +50°С, точность: ±0,1®С. | 1 шт. |
|  |  | 13 | Датчик температуры ректальный, эзофагальный многоразовый (детский) | Датчик многоразовый эзофагальный измерения температуры ребенка/новорожденного 2.25k. Контактное измерения температуры пациента. Разъем: 15 мм х 55 мм, длина кабеля не менее: 3 м, масса: 55 г, диапазон измерений температуры: от 0 до +50°С, точность: ±0,1®С. | 1 шт. |
|  |  | 14 | Трубка НИАД многоразовая (взрослая, детская) | Шланг соединения многоразовой манжеты не менее 3м. Изделие устойчиво при разряде дефибриллятора при напряжении 5000 В. Изделие устойчиво при испытании в среде, имитирующей пот. Передача давления от электронного блога на манжету. | 2 шт. |
|  |  | 15 | Манжета НИАД с коннектором взрослые (23-33 см) | Манжета многоразовая неинвазивного измерения артериального давления (23-33 см). Передача давления на участок артерии при измерении артериального давления плеча. | 1 шт. |
|  |  | 16 | Манжета НИАД с коннектером детские (12-19 см) | Манжета многоразовая неинвазивного измерения артериального давления у детей (12 - 19 см). Передача давления на участок артерии при измерении артериального давления плеча. | 1 шт. |
|  |  | 17 | Манжета НИАД с коннектером детские (8-13 см) | Манжета многоразовая неинвазивного измерения артериального давления у детей/новорожденных (8 - 13 см). Передача давления на участок артерии при измерении артериального давления плеча. | 3 шт. |
|  |  | 18 | Модуль капнометрии с принадлежностями | Измерение уровня концентрации углекислого газа в газовой смеси непосредственно в дыхательном контуре. Капнометрия в основном потоке. | 1 шт. |
|  |  | 19 | Модуль ИАД IBP (2 канала) | Измерение давления внутри кровеносного сосуда с 2 встроенными каналами (разъемами). Для обеспечения измерения 2-х измерений ИАД (инвазивное артериальное давление). | 1 шт. |
|  |  | 20 | Кабельинвазивного давления | Кабель подключения датчика инвазивного измерения артериального давления (Abbott). Электронное соединение одноразового датчика инвазивного измерения артериального давления (тип Abbott) с электронным блоком монитора. Разъем: 23 мм х З0 мм, длина кабеля: 4,0 м. Масса: 180 г. | 2 шт. |
|  |  | Расходный материал, не хуже: |  |  |  |
|  |  | 21 | Адаптер для модуля измерения газов в основном потоке (дети) | Подключение анализатора уровня концентрации углекислого газа в газовой смеси (CAPNO-M) к контуру ребенка/новорожденного. Размер: 60 мм х 30 мм х 20 мм, масса: 100 г. 10 штук в упаковке. | 1 уп. |
|  |  | 22 | Линия инвазивного давления | Линия одноразовая инвазивного измерения артериального давления (BD) Внутриартериальное измерение давления. Диаметр: 7 мм, длина кабеля: 2,0 м. Масса: 180 г. | 7 шт. |
|  |  | 23 | Электроды (детские) одноразовые | В 1 упаковке не менее 25 шт. Электроды ЭКГ одноразовые. Диаметр не более 40 мм. | 10 уп. |
|  |  | 24 | Бумага для термопринтера 50 мм * 20 м | Бумага для термопринтера. Сохранение информации в виде изображения при помощи нагрева. 10 шт. в упаковке. | 1 уп. |
| 4 | Условия осуществления поставки медицинской техники (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010) | DDP пункт назначения: ГККП "Степногорская многопрофильная городская больница" |  |  |  |  |
| 5 | Срок поставки медицинской техники и место дислокации | не позднее 20 декабря 2024г Адрес: РК, Акмолинская область г.Степногорск, мкр.1, больничный комплекс, зд.15 |  |  |  |  |
| 6 | Требования к условиям эксплуатации: | Рабочая обстановка: Температура: от 5 до 40°C, Влажность: не более 80% относительной влажности, Атмосферное давление: 86 кПа-106 кПа. Хранение: Температура: от -20 до +55°C, Влажность: не более 80% относительной влажности, Атмосферное давление: 50 кПа-106 кПа, без агрессивных газов. |  |  |  |  |
| 7 | Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники; - настройку и регулировку медицинской техники; специфические для данной медицинской техники работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники. |  |  |  |  |

Заместитель главного врача по

медицинской части                                                                   Шеримов О.М.

Инженер метролог                                                                     Маралова З. Т.

Заведующий отделением

реанимации                                                                                 Марков В. Е.