«УТВЕРЖДАЮ»

Вр.и.о.главного врача

ГККП "Степногорская многопрофильная городская больница"

при управлении здравоохранения Акмолинской области

___________________________ Конурбаев Т. Р.

Техническая спецификация Лот №1

| № п/п | Критерии | Описание |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (в соответствии с государственным реестром медицинских изделий с указанием модели, наименования производителя, страны) | Комплекс суточного мониторирования ЭКГ |  |  |  |
| 2 | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к медицинской технике (в соответствии с государственным реестром медицинских изделий) | Техническая характеристика комплектующего к медицинской технике | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |  |  |  |
|  |  | 1. | Регистрирующий блок ЭКГ | Комплекс суточного мониторирования ЭКГ обеспечивает суточную запись ЭКГ в 3-х биполярных отведениях в условиях обычной активности пациента, хранение сигналов в энергонезависимой памяти, ввод в компьютер и обработку результатов измерений, формирование итогового документа. Малое энергопотребление позволяет осуществить трехсуточное исследование на одном аккумуляторе размера ААА. Данные сохраняются на SD-карту, что обеспечивает практически неограниченное хранение данных при отключении питания. Карта памяти является съемным устройством. Съемная флэш-память типа мини SD, емкостью не менее 2 Gb. Для считывания суточной ЭКГ в компьютер карта извлекается из монитора и помещается в устройство считывания (карт-ридер), которое, подключается к USB разъему ПК. Особенностью данной модели монитора являетсяцветнойOLEDэкран,на которомотображаются служебныесообщения, меню управленияприбором,атакжереальный кардиосигнал для контролякачествазаписи. Запись сигнала производится на съемную карту памяти. Карта памяти предназначена также для переноса записанных данных в компьютер. Опционально регистратор может быть оснащен активным кабелем отведений ЭКГ с датчиком температуры. Количество непрерывно регистрируемых отведений: не менее 3. Контроль качества наложения электродов по трем каналам. Наличие высокочастотного канала для регистрации импульсов искусственного водителя ритма (ИВР). Наличие датчика регистрации двигательной активности пациента. Кнопка отметчика событий. Встроенный цветной дисплей OLED, с разрешением не менее 160*128 пикс. Размер дисплея: не менее 34х27мм. Вывод на дисплей прибора кривых ЭКГ по каждому отведению. Запись ЭКГ без потери данных. Связь монитора с персональным компьютером в режиме оснащения пациента по беспроводному каналу Bluetooth. Возможность автономного оснащения пациента, без компьютера, с контролем качества наложения электродов на экране прибора по каждому отведению. Время непрерывной работы регистраторов: не менее 24 - 72 ч.; Время установления рабочего режима: не более 10 мин; Время передачи суточной записи из регистратора в ПК: не более 3 мин; Напряжение постоянного тока (в режиме суточной записи): в диапазоне не более от 1,1 до 1,7 В; Количество каналов ЭКГ: от 1 до 3; Разрядность АЦП: не более 12 Бит; Частота дискретизации ЭКГ: не более 500 Гц; Диапазон регистрации входных напряжений: не более ± 300 мВ; Диапазон измерения входных напряжений: в диапазоне не более от 0,1 до 10,0 мВ; Пределы допускаемой относительной погрешности измерения напряжения, в диапазоне: от 0,2 до 0,5 мВ включительно: не более ± 20 %; от 0,5 до 10 мВ: не более ± 10 % . Диапазон измерения интервалов RR: в диапазоне не менее от 250 до 2000 мс; Диапазон измерения частоты сердечных сокращений (ЧСС): в диапазоне не менее от 30 до 240 1/мин; Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерения интервалов RR: не более ±20 мс; Пределы допускаемой относительной погрешности измерения интервалов RR (ЧСС): не более ±8 %; Диапазон измеряемых напряжений смещения сегмента ST: не более ±1 мВ; Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерения напряжения смещения сегментаST: не более ±0,025 мВ; Неравномерность амплитудно-частотной характеристики (АЧХ) в полосе частот от 0,1 до 30 Гц: от -30 до 10 %; Пределы допускаемой относительной погрешности измерения интервалов времени в диапазоне от 0,1 до 1,0 с: не более ± 5 %; Напряжение внутренних шумов, приведенное к входу: не более 25 мкВ; Коэффициент ослабления синфазных сигналов: не более 70 дБ; Входной импеданс: не менее 10 МОм; Пределы допускаемой относительной погрешности установки калибровочного напряжения 1мВ: не более ±5 %; Частота дискретизации (выделения) выделенного канала ИВР: не менее 2048 Гц . Управляется монитор с помощью трех кнопок на лицевой панели корпуса. Кнопки перехода служат для смены отведения в режиме контроля сигнала и для перемещения по меню. Кнопка выбора вызывает меню прибора и осуществляет выбор / изменение нужного пункта меню. Кнопка пациента предназначена для отметки событий в процессе суточной записи. При нажатии кнопки прибор регистрирует электронную метку, соответствующую текущему моменту суточной записи. Питание: не более 1 аккумулятора типа ААА. При оперативной замене аккумулятора «на ходу» во время проведения исследования продолжается предыдущая запись ЭКГ; текущая запись практически не прерывается. Размеры: не более 72x63x20 мм. Вес с элементом питания: не более 75 г. Вес без элемента питания: не более 60 г. | 1 шт. |
|  |  | 2. | Программное обеспечение: База данных пациентов; Программный модуль "СМ ЭКГ" | Комплект обработки включает в себя: программное обеспечение, предназначенное для анализа суточной записи ЭКГ и документирования результатов. Все компоненты комплекса могут быть объединены в единую систему, которая поддерживает работу с общей базой данных. Возможность измерения параметров ЭКГ сигнала с помощью интерактивных инструментов Возможность задания параметров ЭКС для последующего анализа. Отображение информации о пациенте, номере оснащаемого монитора и дате исследования. Обработка ЭКГ: Возможность Автоматический анализ ЭКГ по одному, двум или трем отведениям. Возможность Настройка критериев оценки ЭКГ: пороговые значения ЧСС при тахикардии и брадикардии, максимальная и минимальная продолжительность пауз, интервал усреднения при расчете ЧСС. Наличие настраиваемых параметров интервалов сцепления для определения наджелудочковых экстрасистол. Настройка критериев работы с паузами. Возможность Отображение динамического спектра разброса R-R интервалов. Наличие графика тренда ЧСС. Возможность построения графика двигательной активности пациента: - интегральная кривая двигательной активности; - каналы двигательной активности. Наличие графика изменения сегмента ST по трем каналам. Наличие графика изменения интервалов QT по трем каналам. Наличие анализа PQ-интервала. Наличие анализа макроальтернации и инверсии Т-зубца. Наличие корреляционного анализа параметров сегмента ST, интервала QT, интервала PQ, турбулентности. Возможность автоматического выявления эпизодов нарушений ритма: - желудочковые экстрасистолы, - желудочковые куплеты (пары), - пароксизмы желудочковой тахикардии, - желудочковая бигеминия, - желудочковая тригеминия, - желудочковая квадригеминия, - наджелудочковые экстрасистолы, - наджелудочковые куплеты (пары), - пароксизмы наджелудочковой тахикардии, - наджелудочковуюбигеминию, - наджелудочковаятригеминия, - наджелудочковаяквадригеминия, - смешанные куплеты (пары), - смешанные пароксизмы, паузы, выпадения. Наличие автоматического распознавания комплексов QRST на ЭКГ записи. Возможность ручной коррекции распознавания: вставка, удаление, переименование. Наличие автоматической цветовой маркировка меток (текстовых/графических) типов циклов на ЭКГ записи. Наличие автоматической классификации комплексов по типам циклов. Возможность просмотра отобранных комплексов в нормальном, расширенном и многооконном режимах Возможность ручной коррекции типа цикла. Наличие цветовой кодировки ЭКГ - для нормальных комплексов, предсердных аритмий, желудочковых аритмий, недифференцированных комплексов, артефактов. Наличие автоматического «шаблонного анализа» - разбивка кардиоциклов на кластеры. Возможность детального просмотра выбранного шаблона. Возможность ручной коррекции состава шаблона. Наличие дневника пациента. Возможность просмотра отмеченных событий. Наличие настраиваемого окна «События» с возможностью перехода по выбранному. Анализ PQ: Наличие автоматического анализа изменения интервала PQ, длительности и амплитуды P-волны в первом регистрируемом отведении (СМ5). Возможность отображения трендов изменения интервала PQ и длительности P-волны на экране синхронно с отображением тренда ЧСС. Возможность формирования усредненных трендов изменения интервала PQ, длительности и амплитуды P-волны за весь период наблюдения по всем регистрируемым отведениям с возможностью детализировать наиболее интересные участки суточного тренда. Возможность выбора и просмотра интересующих участков ЭКГ, на которых происходит изменение интервала PQ или длительности P-волны. Возможность формирования и отображения гистограмм распределения интервала PQ, длительности и амплитуды P-волны. Возможность проведения корреляционного анализа (построение диаграммы рассеяния, расчет параметров корреляции и определение уравнений линейной регрессии) параметров интервала PQ. Анализ сегмента ST: Наличие стандартного анализа изменения уровня и наклона сегмента ST с построением трендов по трем каналам. Возможность определения наклона сегмента ST на расстоянии 20 и 60 мсек. Для всех каналов. Выбор и просмотр участков ЭКГ, подозрительных на ишемию, на которых снижение или подъем сегмента ST выше (или ниже) допустимого порога. Возможность наглядного представления (график и таблица) эпизодов снижения/подъема сегмента ST по всем регистрируемым отведениям. Возможность проведения корреляционного анализа, построение диаграммы рассеяния, расчет параметров корреляции и определение уравнений линейной регрессии Возможность оценки макроальтернации и инверсии Т волны Возможность построения трендов значительных изменений (депрессия/элевация) наклона сегмента ST. Возможность верификации данных анализа сегмента ST с помощью интерактивных инструментов на исходной ЭКГ записи. Анализ интервала QT: Наличие стандартного анализа изменения интервала QT с построением трендов и гистограмм распределения по трем каналам Возможность расчета и построения тренда и гистограммы дисперсии QT. Возможность расчета и построения трендов корригированных интервалов QT. Возможность просмотра изменения интервала QT в каждом канале отдельно Возможность верификации данных анализа интервала QT с помощью интерактивных инструментов на исходной ЭКГ записи. Наличие систолического показателя по 3 каналам – графики + гистограммы. Эпизоды QT (график + таблица). Пиковые значения в пределах эпизода Возможность коррекции врачом в «диалоговом режиме» результатов автоматического анализа изменения интервала QT: отметка/снятие отметки о выявленном эпизоде удлинения / укорочения интервала QT. Возможность проведения корреляционного анализа (построение диаграммы рассеяния, расчет параметров корреляции и определение уравнений линейной регрессии). Возможность представления результатов анализа интервала QT в табличном виде: сводные таблицы эпизодов интервала QT и почасовые таблицы статистики интервала QT для каждого регистрируемого отведения. Анализ вариабельности сердечного ритма (ВСР): Анализ параметров ВСР во временной области: - Ритмограмма. - Расчет параметров: MEAN, SDNN, SDANN, RMSSD, SDSD, NN50, pNN50. Наличие графиков: aNN, SDNN, rMSSD, pNN50 Возможность анализа параметров ВСР в частотной области: - Гистограмма спектрального распределения вариабельности RR-интервалов. - Скаттерграмма. - Хаосграмма. Возможность расчета параметров ВСР на произвольных участках суточной записи. Возможность анализа параметров ВСР во временной и частотной областях на коротких (5/10/15/30/60 мин) и на длительных (многочасовых) участках ЭКГ. Возможность анализа параметров ВСР на участках ЭКГ, указанных врачом. Возможность распределения длительностей RR интервалов. Волновой спектр (ULF, VLF, LF, HF) c расчетом nLF, nHF, LF/HF, VLF/HF, IC. Риски SDNN и HRVi за 24 часа. Формирование и графическое представление гистограммы распределения RR, волнового спектра и скаттерграммы на интервалах сутки/день/ночь или на интервале, указанным врачом. Возможность оценки спектральной плотности мощности волнового спектра по четырем спектральным компонентам (ULF, VLF, LF, HF), расчет нормированных значений (LFнорм.HFнорм), комбинированных параметров (LF/HF, VLF/HF)и индекса централизации (IC). Возможность автоматического расчета (на интервале, указанным врачом) и табличное представление параметров Баевского: ИВР, ВПР, ПАПР и ИН. Возможность автоматического определения эпизодов и расчета основных параметров турбулентности сердечного ритма (для каждого эпизода в отдельности и за сутки/день/ночь усредненно). Настройка параметров анализа эпизодов ТСР. Корреляционный анализ параметров турбулентности сердечного ритма. Графическое представление всех определенных эпизодов турбулентности сердечного ритма. Анализ работы ЭКС: Первоначальное указание типа ЭКС. Возможность автоматического анализа работы искусственного водителя ритма (однокамерного и двухкамерного). Возможность просмотра в отдельном окне канала водителя ритма синхронно с сигналом ЭКГ. Настраиваемые критерии анализа работы двухкамерного водителя ритма (AV-интервал и допуск) (тип DDD). Возможность автоматического распознавания импульсов ЭКС. Возможность автоматического типизации стимулированных комплексов (эффективные, сливные, неопределенные). Возможность автоматического выделения эпизодов неэффективной стимуляции. Возможность настройки параметров анализа: коррекция времени начала записи, дневные часы, интервалы для анализа, распределение пауз. Возможность формирования итогового документа по заданному шаблону. Возможность графического и табличного представления основных расчетных параметров анализа ЭКГ. Возможность автоматического переноса любых фрагментов ЭКГ, выбранных графиков и таблиц в итоговый документ – отчет. Расширенные возможности по форматированию текста итогового документа: - Наличие встроенного редактора; - Возможность работы с внешним редактором. Возможность динамической «связки» окон обзора для быстрого перехода и сравнения различных параметров. Наличие программы базы данных пациентов и исследований. Возможность обновления программного обеспечения. Поддержка сетевых решений. | 1 компл. |
|  |  | Дополнительные комплектующие |  |  |  |
|  |  | 3. | Кабель отведений ЭКГ-3 мн | Кабель отведений ЭКГ совместимый с регистратором ЭКГ холтеровским. Количество отведений: 7. Длина: не менее 0,7 м. Цветовая маркировка. Тип коннекторов: кнопочный. Материал устойчивый к биологическим агрессивным средам. | 1 шт. |
|  |  | 4. | Блок сопряжения регистратора ЭКГ с ПК | Bluetooth-адаптеры сопряжения регистратора ЭКГ с ПК. Предназначен для оснащения нового пациента. | 1 шт. |
|  |  | 5. | Чехол защитный регистратора ЭКГ (кожаный) | Защитный чехол для ношения суточного монитора ЭКГ. Материал: кожа, защелка кнопочного типа. Фиксируется на теле пациента при помощи клипсы. | 1 шт. |
|  |  | 6. | Чехол защитный регистратора ЭКГ (пластиковый) | Защитный чехол для ношения суточного монитора ЭКГ. Материал: пластик, защелки кнопочного типа. Фиксируется на теле пациента при помощи шнурка, присоединяемого к металлическим проушинам чехла. | 1 шт. |
|  |  | 7. | Устройство зарядное ЭКГ | Устройство зарядное для осуществления зарядки аккумуляторов типоразмера AАA. | 1 шт. |
|  |  | 8. | Кабель соединительный компьютерный | Кабель удлинительный USB | 1 шт. |
|  |  | Расходные материалы и изнашиваемые узлы: |  |  |  |
|  |  | 1. | Электроды одноразовые МН | Электроды ЭКГ для длительногомониторирования. Выполнены на основе перфорированного нетканого материала, покрытого гипоаллергеннымполиакрилатным клеем, который прочно удерживает электрод на теле пациента. Контактное поле электрода покрыто хлоридом серебра. Диаметр электрода: не менее 48 мм. Упаковка: не менее 30 шт. | 5 уп. |
|  |  | 2. | Элемент питания | Аккумуляторы металлогидридные типоразмера AАА Номинальное напряжение: 1,2 В. Номинальная емкость: не менее 1000 мА*ч. | 2 шт. |
| 3 | Требования к условиям эксплуатации | Температура окружающего воздуха: от 10 до 45ºС Относительная влажность, без конденсации: от 10 до 95 % |  |  |  |

| 4 | Условия осуществления поставки медицинской техники (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010) | DDP пункт назначения: ГККП "Степногорская многопрофильная городская больница" |
| --- | --- | --- |
| 5 | Срок поставки медицинской техники и место дислокации | не позднее 20 декабря 2024 Адрес поставки: РК, Акмолинская область г.Степногорск, мкр.1, больничный комплекс, зд.15 |
| 6 | Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либоспривлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составныхчастей; - замене или восстановлении отдельных частей медицинскойтехники; - настройкуирегулировкумедицинскойтехники;специфическиедляданной медицинской техники работы ит.п.; - чистку,смазкуипринеобходимостипереборкуосновныхмеханизмовиузлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловойразборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинскойтехники. |

Заместитель главного врача по

медицинской части                                                                   Шеримов О.М.

Инженер метролог                                                                    Маралова З. Т.

врач-эксперт,

руководитель службы СПП и ВК                                            Павлова В. В.