«УТВЕРЖДАЮ»

Вр.и.о.главного врача

ГККП "Степногорская многопрофильная городская больница"

при управлении здравоохранения Акмолинской области

___________________________ Конурбаев Т. Р.

Техническая спецификация Лот №3

| № п/п | Критерии | Описание |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники | Монитор прикроватный со стандартным набором принадлежностей |  |  |  |
| 2 | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к медицинской технике | Техническая характеристика комплектующего к медицинской технике | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |  |  |  |
|  |  | 1 | Монитор пациента основной блок | Общие характеристики Наличие использования монитора во время всего больничного цикла пациента - от поступления до выписки. Наличие сферы применения - анестезиологический, прикроватный, палатный, неонатальный, транспортный. Наличие непрерывного режима работы. Наличие системы охлаждения без вентилятора. Наличие USB порта. Наличие видеовыхода. Наличие возможности работы от двух одновременно используемых в корпусе монитора аккумуляторных батарей. Масса (без аккумулятора) не более 6,7 кг. Габаритные размеры не более: 30 (В) x 41 (Ш) x 18 см (Г). Наличие функции подключения монитора к центральной системе мониторирования. Наличие экспорта данных в формате HL7. Наличие следующих измерений ЭКГ, НИАД, дыхание, насыщение крови кислородом SPO2, частота пульса, температура, инвазивное артериальное давление (ИАД). Тренды Наличие отображения всех параметров в виде графических или табличных трендах. Длительность регистрации трендов: не менее 240 ч. Разрешение трендов – не более 15 с. Тревоги Уровни тревог – не менее 3. Наличие звуковой индикации тревог. Наличие визуальной индикации тревог. Наличие визуальной дифференциации визуальных тревог. Наличие регулировки уровня громкости звуковых тревог. Наличие настройки границ тревог по каждому параметру. Дисплей Наличие дисплея с сенсорным управлением. Наличие ЖК-дисплея с не менее 5-проводным резистивным сенсорным экраном. Разрешение экрана не менее 1366 активных пикселей в строке, не менее 768 активных строк в кадре.Отображение на экране не менее 12 волновых кривых. Диагональ экрана не менее 15,6 дюймов. Наличие функции ночного режима. Угол обзора дисплея в поперечном направлении составляет не менее ±15°. ЭКГ Число мониторируемых отведений ЭКГ не менее – 3/5. Диапазон измерений частоты сердечных сокращений не менее: 15-300 уд/мин. Наличие защиты от фибрилляции. Наличие детекции летальных аритмий: асистолии, брадикардии, тахикардии, фибрилляции желудочков и желудочковой тахикардии. Наличие анализа ST сегмента по всем доступным отведениям. Числовой диапазон отклонения ST сегмента не менее: минус 20 – 20 мм. Наличие отображения динамики ST сегмента в виде двух многоосевых диаграмм. НИАД Наличие осциллометрического метода измерения. Наличие режимов измерения: однократное измерение, автоматическое измерение через заданные промежутки времени. Наличие непрерывного неинвазивного измерения артериального давления с интервалом не менее 5 минут. Наличие запуска измерения НИАД вручную. Систолическое давление, диапазон измерений у взрослых не менее: 30-270 мм рт ст. Систолическое давление, диапазон измерений у детей не менее: 30 – 180 мм рт ст. Систолическое давление, диапазон измерений у новорожденных не менее: 30 – 130 мм рт ст. Диастолическое давление, диапазон измерений у взрослых не менее: 10 – 240 мм рт ст. Диастолическое давление, диапазон измерений у детейне менее: 10 -150 мм рт ст. Диастолическое давление, диапазон измерений у новорожденныхНе менее: 10 – 100 мм рт ст. Среднее давление, диапазон измерений у взрослых не менее: 20 – 250 мм рт ст. Среднее давление, диапазон измерений у детей не менее: 20 -160 мм рт ст. Среднее давление, диапазон измерений у новорожденных не менее: 20 – 120 мм рт ст. Диапазон настройки интервалов времени автоматического измерения не менее: 1 – 120 мин. Температура Количество каналов измерения температуры – не менее 2-х. Диапазон измерения температуры не менее: 25- 45 °С. Погрешность измерения температуры не более: 0,1 °С. Наличие расширенного анализа аритмии: вентрикулярные, суправентрикулярные. Наличие функции измерения инвазивного артериального давления. Количество каналов измерения иАД,не менее 2-х каналов. Диапазон измерения иАД, не менее: минус 40 – 360 мм рт. ст. Наличие возможности подключения дополнительного модуля иАД- не менее 2-х каналов. Диапазон измерения сердечного выброса не менее: 0 – 20 л/мин. Погрешность измерения сердечного выброса не более: 5 %. Диапазон температуры крови не менее: 27-43 °С. Наличие функции ретроспективного просмотра волновых кривых. Длина ретроспективного просмотра кривых не менее: 48 часов. Наличие возможности подключения к центральной станции мониторирования. | 1 комплект |
|  |  | 2 | Опция: модуль SpO2 | Наличие мониторирования пульсоксиметрии (SpO2). Наличие графического отображения графика пульсоксиметрии (плетизмограмма). В мониторах должен использоватся устойчивый к движению алгоритм обработки сигнала SpO2, обеспечивающий следующие измерения SpO2: • Насыщение артериальной крови кислородом (SpO2) — процентное отношение насыщенного кислородом гемоглобина к совокупному содержанию оксигемоглобина и дезоксигемоглобина (функциональное насыщение артериальной крови кислородом). • Кривая SpO2 (плетизмограмма) — визуальная индикация пульса пациента. • Значение частоты пульса — определяется по плетизмограмме, если текущим источником частоты пульса является SpO2. • Показатель перфузии — отражает качество сигнала SpO2. Наличие измеряемых и отображаемых параметров - насыщение (% SpO2), частота пульса. Диапазон измерения SpO2, минимальное значение не более 0%. Диапазон измерения SpO2, максимальное значение не менее 100%. Диапазон измерения периферического пульса по сигналу SpO2, минимальное значение не более: 30 уд. /мин. Диапазон измерения периферического пульса по сигналу SpO2, максимальное значение не менее: 300 уд. /мин. Точность измерений в диапазоне значений не уже (70 - 100) % SpO2 (±3) %. | 1 шт. |
|  |  | 3 | Аккумулятор литий-ионный | Наличие одного перезаряжаемого литий-ионного не менее 9-элемментного аккумулятора для обеспечения не менее 240 минут автономной работы. Емкость аккумулятора –не менее 7800 мА/ч. Габаритные размеры аккумулятора (Д х Ш х В) –не более149,0 х 89,0 х 20,0 мм. Масса аккумулятора – не более0,505 кг. | 1 шт. |
|  |  | Расходные материалы и изнашиваемые узлы: |  |  |  |
|  |  | 2 | Датчик температурный накожный многоразовый | Наличие многоразовый датчик для измерения температуры (накожный). Длина кабеля не менее: 3 м. Масса не более: 0,07 кг. Материл датчика – сталь. Размер сенсора не менее:9,5 мм. Диапазон и точность измерений - погрешность при измерении температуры в месте наложения датчика составляет: • не более +0,2°C в диапазоне от 0 до 60°C; • не более+0,1°C в диапазоне от 25 до 45°C. | 1 шт. |
|  |  | 3 | Магистральный кабель ЭКГ: для 5-ти, отведений | Наличие магистрального кабеля ЭКГ. Длина кабеля не менее: 2,7 м. Тип разъёма не менее 12 пин. Количество отведений не менее 5. Материал кабеля – силикон. | 1 комплект |
|  |  | 4 | Провода на 5 отведений ЭКГ с зажимом | Наличие: кабель отведений ЭКГ не менее 5 электродный для палат общего профиля. Длина кабеля не менее 1,6 м. Тип – зажим. Наличие цветовой индикации отведений. | 1 шт. |
|  |  | 5 | Датчик на основе серебра-хлорида серебра, из пенорезины, с нанесенным гелем | Одноразовые ЭКГ электроды. В количествене менее 300 штук. Диаметр – не менее 54 мм. Тип одноразовый. Масса упаковкине более 0,715 кг. | 1 шт. |
|  |  | 6 | Многоразовый датчик SpO2: для взрослых | Наличие многоразового пулъсоксиметрического датчика для взрослых пациентов массой не менее 50 кг. Тип крепления на палец. Длина кабеляне менее 3 м. Материал – силикон. Диапазон длин волн, излучаемых используемыми в датчиках светодиодами е менее 600 - 1000 нм. Выходная мощность оптического сигнала не более 15 мВ Погрешность измерения SpO2 – Диапазон не уже - 70% – 100%, погрешность не более ± 2%. | 1 комплект |
|  |  | 7 | Манжеты для измерения нАД многоразовые: для взрослых | Наличие многоразовой манжеты. Длина окружности не менее 27-35 см. Цвет – коричневый. Категории пациентов – взрослые. | 1 комплект |
|  |  | 8 | Датчик эзофагеальный стетоскопический для измерения температуры | Датчик температуры многоразовый. Многоразовый датчик для измерения температуры (ректально-эзофагеальный). Длина кабеля не менее 3.1 м. | 1 шт. |
| 3 | Требования к условиям эксплуатации | Напряжение, частота: 100 - 240 В, 50 / 60 Гц. Рабочая температура в помещении: 10–40 ℃. Температура хранения в помещении: - 20 – 40 ℃. Температура транспортировки вне помещения без эксплуатации: 20–40 ℃. Рабочая влажность в помещении: 15–90% (без конденсации). Влажность при хранении в помещении: 15–90% (без конденсации). Влажность при транспортировке вне помещения без эксплуатации: 15–90% (без конденсации). Атмосферное давление при эксплуатации в помещении: 1013–701 мбар. Атмосферное давление при хранении в помещении: 1013–701 мбар. Атмосферное давление при транспортировке вне помещения без эксплуатации: 701–1013 гПа. |  |  |  |
| 4 | Условия осуществления поставки медицинской техники (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2020) | DDP пункт назначения: ГККП "Степногорская многопрофильная городская больница" |  |  |  |
| 5 | Срок поставки медицинской техники и место дислокации | не позднее 20 декабря 2024г. Адрес: РК, Акмолинская область г.Степногорск, мкр.1, больничный комплекс, зд.15 |  |  |  |
| 6 | Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники; - настройку и регулировку медицинской техники; специфические для данной медицинской техники работы; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники. |  |  |  |
| 7 | Требования к сопутствующим услугам | Каждый комплект товара снабжается комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на казахский или русский языки. Реализация товаров осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Комплект поставки описывается с указанием точных технических характеристик товара и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования) данной таблицы. Если иное не указано в технической спецификации, электрическое питание на 220 Вольт, без дополнительных переходников или трансформаторов. Программное обеспечение, поставляемое с приборами, совместимое с программным обеспечением установленного оборудования Заказчика. Поставщик обеспечивает сопровождение процесса поставки товара квалифицированными специалистами. При осуществлении поставки товара Поставщик предоставляет заказчику все сервис-коды для доступа к программному обеспечению товара. Товар, относящийся к измерительным средствам, должен быть внесен в реестр средств измерений Республики Казахстан. Не позднее, чем за 40 (сорок) календарных дней до инсталляции оборудования, Поставщик уведомляет Заказчика о прединсталляционных требованиях, необходимых для успешного запуска оборудования. Крупное оборудование, не предполагающее проведения сложных монтажных работ с прединсталляционной подготовкой помещения, по внешним габаритам, проходящее в стандартные проемы дверей (ширина 80 сантиметров, высота 200 сантиметров). Доставку к рабочему месту, разгрузку оборудования, распаковку, установку, наладку и запуск приборов, проверку их характеристик на соответствие данному документу и спецификации фирмы (точность, чувствительность, производительность и иные), обучение медицинского (аппликационный тренинг) и технического персонала (базовому уровню обслуживания с выдачей подтверждающего документа) Заказчика осуществляет Поставщик с привлечением, при отсутствии в штате соответствующих специалистов, сотрудников производителя. |  |  |  |

Заместитель главного врача по

медицинской части                                                                   Шеримов О.М.

Инженер метролог                                                                     Маралова З. Т.

Заведующий отделением

реанимации                                                                                 Марков В. Е.