«УТВЕРЖДАЮ»

Вр.и.о.главного врача

ГККП "Степногорская многопрофильная городская больница"

при управлении здравоохранения Акмолинской области

___________________________ Конурбаев Т. Р.

Техническая спецификация Лот №4

| № п/п | Критерии | Описание |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (далее – МТ) (в соответствии с государственным реестром МТ с указанием модели, наименования производителя, страны) | Инсуфлятор для виртуальной колоноскопии |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Наименование МТ, относящейся к средствам измерения (с указанием модели, наименования производителя, страны) | Не подлежит регистрации в системе СИ РК |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Требования к комплектации | - № - п/п | - Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром МТ) |  | - Техническая характеристика комплектующего к МТ |  |  | - Требуемое количество - (с указанием единицы измерения) |
|  |  | - Основные комплектующие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - 1 | - Основной блок |  |  | Устройство должно быть предназначено для раздувания полых органов ЖКТ углекислым газом в процессе проведения эндоскопических процедур с целью сокращения времени на проведение процедуры, увеличения поля зрения специалиста и снижения послеоперационных болевых симптомов пациента. Устройство должно обладать функциями подогрева газа, регулировки уровня потока газа, а также, иметь функцию контроля входного/выходного давления и быстродействующей системой защиты от превышения допустимого значениНапряжение питания, В220 Частота сети, Гц50 Потребление электроэнергии, ВАне более 70 Минимальное давления газа на входе в аппарат0,25 МПа Габаритные размеры (высота х ширина х глубина), ммне более 100 х 200 х 300 Масса блока управления, кгне более 3,5 Быстроразъемное соединение рукава высокого давления с запорным клапаномналичие Возможность присоединения/отсоединения рукава высокого давления без стравливания давленияналичие Возможность подключения к системе централизованной газоподачиналичие Встроенный входной фильтр для очистки газа от примесейналичие Максимальное давление на входе в аппарат0,65 МПа Цифровая индикация выходного давления наличие Минимальная скорость потока газа1,4 л/мин Максимальная скорость потока газа5 л/мин Встроенная система аварийного отключения подачи газа при превышении максимального выходного давления наличие Количество режимов скорости потока газа не менее 5 Выходное давление не менее 50 кПа |  | - 1 шт. |
|  |  | - Дополнительные комплектующие: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - 1 | - Руководство |  |  | Руководство по эксплуатации |  | - 1 шт. |
|  |  | - 2 | Эндоскопический инсуффлятор углекислого газа |  |  | Эндоскопический инсуффлятор углекислого газа |  | - 1 шт. |
|  |  | - 3 | - Сетевой шнур |  |  | Сетевой шнур |  | - 1 шт. |
|  |  | - 4 | - Трубки соединительные |  |  | - Трубки соединительные автоклавируемые.Длина не менее 1,5 м, диаметр не менее 9мм |  | - 2 |
|  |  | - 5 | - Адаптер |  |  | - Адаптер соединительный |  | - 1 |
|  |  | - 6 | - Упаковка- |  |  | - Упаковка- Изделия в коробке закреплены с помощью амортизирующих вставок, исключающих свободное перемещение содержимого |  | - наличие |
|  |  | - Расходные материалы и изнашиваемые узлы: |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Требования к условиям эксплуатации | Помещение, в котором предполагается размещение и установка прибора, должно соответствовать следующим требованиям: - •наличие отдельного источника электропитания (розетка стандарта EURO на напряжение от 100 до 240 В с заземленным средним выводом, частота 50/60 ГЦ, мощность 250 Вт); |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Условия осуществления поставки МТ (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010) | DDP пункт назначения: ГККП "Степногорская многопрофильная городская больница" |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Срок поставки МТ и место дислокации | не позднее 20 декабря 2024г Адрес: РК, Акмолинская область г.Степногорск, мкр.1, больничный комплекс, зд.15 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Условия гарантийного сервисного обслуживания МТ поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание проводится не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и включают в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники; - настройку и регулировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники |  |  |  |  |  |  |

Заместитель главного врача по

медицинской части                                                                   Шеримов О.М.

Заведующая отделением

лучевой диагностики                                                       Муканова Р. Ш.

Инженер метролог                                                                     Маралова З. Т.