«УТВЕРЖДАЮ»

Вр.и.о.главного врача

ГККП "Степногорская многопрофильная городская больница"

при управлении здравоохранения Акмолинской области

___________________________ Конурбаев Т. Р.

Техническая спецификация Лот №8

| № п/п | Критерии | Описание |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (в соответствии с государственным реестром медицинских изделий с указанием модели, наименования производителя, страны) | Микроскоп бинокулярный исследовательского класса |  |  |  |  |
| 2 | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к медицинской технике (в соответствии с государственным реестром медицинских изделий) | Модель и (или) марка, каталожный номер, краткая техническая характеристика комплектующего к медицинской технике | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Микроскоп бинокулярный исследовательского класса | Класс микроскопа – прямой микроскоп исследовательскогокласса. Оптическая система –цветная, скорректированная на бесконечность. Метод наблюдения – может использоваться для исследований в светлом поле проходящего света(опционально – должна быть возможность дооснащения методами темное поле, поляризация, ДИК, флуоресценция отраженного света, фазовый контраст). Револьверная головка: универсальная 6-позиционная револьверная головка (со слотом для ДИК). Визуальная насадка: тринокулярный тубус Гемеля с углом наклона не менее 30°; переключение между световыми потоками R:T=100:0 или 20:80 или 0:100; регулировка межзрачкового расстояния: от 50 мм до76 мм. Окуляры: суперширокопольные окуляры с полем обзора не менее 26,5 мм с высокой точкой обзора и увеличением 10х, с настройкой диоптрий ±5. Наличие объективов: - Универсальный флуоресцентный объектив класса полу-Апохромат, увеличение 4х, рабочее расстояние не более 16.6 мм, числовая апертура (N.A.) не менее 0.13, числовое поле (F.N.) не менее 25, коррекция для покровного стекла толщиной не более 0.17 мм. - Универсальный флуоресцентный объектив класса полу-Апохромат, увеличение 10x, рабочее расстояние не более 2.5 мм, числовая апертура (N.A.) не менее 0.4, числовое поле (F.N.) не менее 25, коррекция для покровного стекла толщиной не более 0.17 мм. - Универсальный флуоресцентный объектив класса полу-Апохромат, увеличение 20x. Рабочее расстояние не более 0.6 мм, числовая апертура (N.A.) не менее 0.75, числовое поле (F.N.) не менее 25, коррекция покровного стекла толщиной не более 0.17 мм. - Универсальный флуоресцентный объектив класса полу-Апохромат, увеличение 40x. Рабочее расстояние не более 0.15 мм, числовая апертура (N.A.) не менее 0.95, числовое поле (F.N.) не менее 25, коррекция покровного стекла толщиной не более 0.17 мм. Должен быть подпружиненный. - Универсальный флуоресцентный объектив класса полу-Апохромат, увеличение 60x. Рабочее расстояние не более 0.26 мм, числовая апертура (N.A.) не менее 0.9, числовое поле (F.N.) не менее 25, коррекция покровного стекла толщиной не более 0.17 мм. Должен быть подпружиненный. - Универсальный флуоресцентный объектив класса полу-Апохромат масляноиммерсионный, увеличение 100x. Рабочее расстояние не менее 0.13 мм, числовая апертура (N.A.) не менее 1.4, числовое поле (F.N.) не менее 25, коррекция для покровного стекла толщиной не более 0.17 мм.Должен быть подпружиненный. Фокусное расстояние всех объективов – не более 185. Рама микроскопа: рама для светлопольных исследований (проходящего света); Фокусировка: низко-позиционные винты точной и грубой фокусировки, диапазон хода грубой фокусировки не менее 25мм, шаг точной фокусировки не более 0,001мм. С настройкой верхнего лимита и уровня натяжения. Электропитание: встроенный адаптер 100-240В, АС50/60Гц, возможность настройки интенсивности встроенным цифровым регулятором и выключателем. Встроенные фильтры проходящего света LBD/ND6/ND25. Предметный cтолик: Двуслойный механический столик, размер не менее 187мм х 166мм, диапазон перемещения не менее 80мм х 55мм, шаг не более 0,1мм. Двух-линейное направление движения, наличие настройки натяжения хода. Наличие препаратодержателя для предметных стекол. Конденсор: универсальный ахроматический конденсор с откидной крышкой, числовая апертура не менее NA 0.9 со слотами для фазового контраста, темного поля и ДИК. Корпус лампы проходящего света: наличие корпуса галогеновой лампы проходящего света не менее 12В/100Вт, прецентрированного, с настраиваемой интенсивностью. Сменная галогеновая лампа в комплекте. Опционально: должна быть возможность установки системы освещения отраженного света для флуоресценции для не менее, чем шестипозиционного флуоресцентного осветителя отраженного света с ирисовой полевой диафрагмой и апертурной диафрагмой, со слотами для фильтров и поляризационных линз. Должна быть возможность дооснащения корпусом для ртутной лампы мощностью не менее 100Вт, с настройкой оцентровки и фокусировки, с отражающим зеркалом. - Камера: -Наличие КМОП цветной камеры с разрешением не менее 20-мегапикселей, Размер чипа – не менее 1" для захвата флуоресцентых сигналов и стандартных цветных изображений. - Датчик серии не хуже SONY Exmor КМОП с подсветкой; - Тип сенсора: не хуже IMX183; - Размер сенсора: не хуже 1", 13.06x8.76 мм; - Размер пикселя не более 2,4 мкм х 2,4 мкм; - Чувствительность G/Темный сигнал, не хуже:462мв с 1/30с, 0.21мв с 1/30с; - FPS / разрешение: не хуже 15@5440x3648, 50 @2736x1824, 60@1824x1216; - Биннинг: не хуже 1x1, 2x2, 3x3; - Экспозиция: не более, чем от 0.1мс до 15с; - Интерфейсом подключения: прямое подключение через кабель, не хуже USB 3.0 (без адаптера или кабеля питания к электросети); -Наличие переключателя глубины в реальном времени: не менее 8/12/14/16 бит (в зависимости от датчика); - Наличие ультранизкого уровня шума и рассеиваемой мощности; - Наличие аппаратного разрешения от 1,5 до 20 Мп; - Наличие Роллетного или глобального затвора; - Корпус: из алюминиевого сплава с ЧПУ (не пластмасса); - Наличие сверхточного цветного аппаратного обеспечения, обеспечивающего высокую частоту кадров (не менее 15 кадров для разрешения 20Mп); - Наличие адаптации под Windows / Linux / Mac OS нескольких платформ SDK; - Наличие родного C / C ++, C # / VB.Net, DirectShow, Twain, LabView - Программное обеспечение: Специализированное полностью русифицированное программное обеспечение для захвата и базовой обработки флуоресцентных сигналов, стандартных изображений и видео; Ультратонкий аппаратный процессор обработки изображений для демонстрации, настройки, автоматической экспозиции, регулировки усиления, баланса белого одним нажатием, регулировки цветности, регулировки насыщенности, гамма-коррекции, регулировки яркости, регулировки контрастности, Байера и RAW- данных для вывода 8/12 бит. Наличие расширенных функций программного обеспечения: возможность покадрового захвата изображений и видео, выбор разрешения и формат изображений, настройки выдержки и усиления, баланс белого и черного, настройки цвета – гамма, контраст, насыщенность, тон; выбор разрядности и частоты, режим анти-вспышка, выбор скорости кадров, функции отразить/повернуть, работа с регионом интереса, цифровой биннинг, гистограммы изображений, коррекция темного и плоского поля, настройки резкости, негатив. Обработка изображений: наличие удаления шумов, наложения, счетчики и сегментации, высокий динамический диапазон, резкость, отображение цветов, объемное изображение. Возможность работы со слоями/редактирование, добавление, удаление. Управление охлаждением камеры, инструменты редактирования, измерения и отметок: углы, точки, линии, параллели, многогранники, фигуры, стрелки, добавление текстовых аннотаций, измерений, возможность калибровки шкалы, функция формирования отчета полученного изображения с индивидуальной настройкой шаблона отчета пользователя. Сохранение в форматах jpeg,jpeg2000, png, tiff, tft, webp, экспорт и импорт изображений. Возможность открытия множества снимков в различных вкладках приложения, но в рамках одного главного окна. Обеспечение возможности регулярных бесплатных обновлений программного обеспечения (по запросу пользователя). - Рабочая станция: обязательно наличие моноблока с характеристиками, совместимыми для полноценной работы с предлагаемым программным обеспечением, параметры не хуже: - Диагональ монитора не менее 20 дюймов; - Операционная система: не хуже Windows 10; - Жесткий диск: не менее 500 Гб; - Процессор не хуже Core i3; - Мышь, клавиатура в комплекте. - Наличие порта USB 3.0, не менее 2 шт. - Наличие порта Ethernetдля подключения интернета. | 1 штука |
| 33 |  | Дополнительные комплектующие, не хуже: |  |  |  |
|  |  | 1 | Сетевой кабель | Сетевой кабель | 1 шт. |
|  |  | 2 | Набор ключей для монтажа | Набор ключей для монтажа | 1 наб. |
|  |  | 3 | Пылезащитный чехол | Пылезащитный чехол | 1 шт. |
|  |  | 4 | Моноблок | Персональный компьютер с монитором/ноутбук (+мышь и HUB USB) | 1 шт. |
| 4 | Обязательные условия поставки | 1) По каждому лоту обязательно указание марки и производителя товара. Каждая единица Товара должна быть снабжена комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на казахском или русском языке. Комплект поставки описывается с указанием точных технических характеристик товаров и всей комплектации отдельно для каждого лота (комплекта или единицы оборудования). 2) Документы, подтверждающие наличие регистрации в Республике Казахстан, в случае если оборудование не подлежит регистрации, письмо от уполномоченного органа о том, что оборудование не подлежит регистрации в РК и не является медицинским оборудованием. 3) Все поставляемое оборудование должно быть внесено в реестр измерительных приборов РК, в случае если не подлежит внесению, то должно быть письмо уполномоченного органа, подтверждающее факт того, что поставляемое оборудование не является средством измерения (приложить в составе заявки подтверждающие документы уполномоченного органа). 4) Потенциальный поставщик должен подтвердить требуемые параметры официальными листовками (проспектами/брошюрами) производителя в составе конкурсной документации. 5) Производитель микроскопа должен быть сертифицирован по ISO 9001:2015, ISO13485: 2016, ISO14001. В составе конкурсной заявки потенциальный поставщик должен предоставить данные сертификаты. 6) В составе конкурсной заявки потенциальный поставщик должен предоставить декларацию соответствия на предлагаемый товар от производителя (продукцию). 7) В составе конкурсной заявки потенциальный поставщик должен предоставить авторизационное письмо от производителя товара, подтверждающее статус официального дистрибьютора или право реализации указанного товара по данному конкурсу. 8) Предоставление сертификата инженера, выданного производителем, с допуском для монтажа поставляемых моделей оборудования. Инсталляцию оборудования и последующее сервисное обслуживание должен производить специалист уполномоченный заводом- изготовителем. 9) Электрические вилки и розетки для питания оборудования должны соответствовать европейскому стандарту, без дополнительных переходников или трансформаторов. 10) Поставку к месту, указанному Заказчиком, разгрузку товаров, распаковку, сборку в указанных помещениях, установку и работы по подключению, сдачу оборудования приемной комиссии с проверкой их характеристик на соответствие данному документу и спецификации осуществляет Поставщик. Гарантия на приборы: не менее 12 месяцев с момента проведения пуско-наладочных работ. |  |  |  |  |
| 5 | Условия осуществления поставки медицинской техники (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010) | DDP пункт назначения: ГККП "Степногорская многопрофильная городская больница" |  |  |  |  |
| 6 | Срок поставки медицинской техники и место дислокации | не позднее 20 декабря 2024г Адрес: РК, Акмолинская область г.Степногорск, мкр.1, больничный комплекс, зд.15 |  |  |  |  |
| 7 | Требования к условиям эксплуатации: | Рабочая обстановка: Температура: от 5 до 40°C, Влажность: не более 80% относительной влажности, Атмосферное давление: 86 кПа-106 кПа. Хранение: Температура: от -20 до +55°C, Влажность: не более 80% относительной влажности, Атмосферное давление: 50 кПа-106 кПа, без агрессивных газов. |  |  |  |  |
| 8 | Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники; - настройку и регулировку медицинской техники; специфические для данной медицинской техники работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники. |  |  |  |  |

Заместитель главного врача по

медицинской части                                                                   Шеримов О.М.

Инженер метролог                                                                     Маралова З. Т.

Заведующая патологоанатомическим

отделением                                                                                 Мамазаирова Ж. Т.