«УТВЕРЖДАЮ»

Вр.и.о.главного врача

ГККП "Степногорская многопрофильная городская больница"

при управлении здравоохранения Акмолинской области

___________________________ Конурбаев Т. Р.

Техническая спецификация Лот №9

| № п/п | Критерии | Описание |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники | Шкаф для хранения и сушки стерильных эндоскопов |  |  |  |
| 2 | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к медицинской технике (в соответствии с государственным реестром медицинских изделий) | Техническая характеристика комплектующего к медицинской технике | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |  |  |  |
|  |  | 1. | Шкаф для хранения и сушки стерильных эндоскопов | Предназначен для сушки и асептического хранения (до 7 суток)гибких волоконно-оптических и видео эндоскопов всех типов, прошедших обработку.Материал корпуса должен быть выполнен изметалла с полимерно-порошковым покрытием. Двери технического отсека и отсека хранения должны быть снабжены замками, запирающимися на ключ. Дверь в технический отсек для удобства обслуживания должна быть расположена фронтально (на передней поверхности шкафа). Возможность одновременного хранения не менее 5 эндоскопов. Способ размещения эндоскопов – вертикально. Держатели эндоскопов выдвижные, регулируемые по ширине с ёмкостями для хранения клапанов в количестве не менее 5 штук. Наличие технического отсека воздухоподготовки для последующей подачи стерильного воздуха в отсек хранения эндоскопов. Подготовка воздуха осуществляется с помощью фильтрации и облучения бактерицидными лампами. Лампа УФ-бактерицидная мощность не менее 30 ВА, количеством 2 штуки. Внутреннее освещение с отдельным выключателем. Повторная обработка шкафа и его перезагрузка - один раз в 7 суток. Габаритные размеры не более 1000х500х2200, фактические 906х440х2036 мм. Вес без эндоскопов не более 150 кг. Электронный блок управления с цифровым информационным табло. Индикация времени наработки УФ-бактерицидных ламп и времени хранения каждого эндоскопа. Сигнализация о несанкционированном отключении электропитания. Система вентиляторов обеспечивает циркуляцию стерильного воздуха и поддерживает избыточное давление внутри отсека хранения эндоскопов, что препятствует попаданию загрязненного воздуха извне. Возможностькрепления к стене. | 1 шт. |
|  |  | Дополнительные комплектующие: |  |  |  |
|  |  | Расходные материалы и изнашиваемые узлы: |  |  |  |
| 3 | Требования к условиям эксплуатации | Электропитание 220 В / 50 Гц. Потребляемая мощность не более 200ВА. |  |  |  |
| 4 | Условия осуществления поставки медицинской техники (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2020) | DDP склад: ГКП на ПХВ «Степногорская многопрофильная городская больница» |  |  |  |
| 5 | Срок поставки медицинской техники и место дислокации | не позднее "20" декабря 2024г. Адрес: Акмолинскаяобластьг.Степногорск, мкр.1, больничныйкомплекс, зд.15 |  |  |  |
| 6 | Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либос привлечением третьих компетентных лиц | Гарантируем сервисное обслуживание МИ в течение не менее 37 месяцев. Гарантируем проведение планового технического обслуживания не реже чем 1 раз в квартал. Гарантируем выполнение работ по техническому обслуживанию в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и будут включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замену или восстановление отдельных частей медицинской техники; - настройку и регулировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса изделия его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа изделий. |  |  |  |
| 7 | Требования к сопутствующим услугам | Гарантируем, что каждый комплект Товара будет снабжен комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на государственный и русский языки. Гарантируем, что ввоз и реализация будут осуществлены в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Гарантируем, что комплект поставки описан с указанием точных технических характеристик товаров и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования) данной таблицы. Если иное не указано в технической спецификации, электрическое питание будет 220В без дополнительных переходников или трансформаторов. Гарантируем, что программное обеспечение, поставляемое с приборами будет совместимым с программным обеспечением установленного оборудования конечного получателя. Гарантируем сопровождение процесса поставки товара квалифицированными специалистами. При осуществлении поставки товара гарантируем предоставить все сервис-коды для доступа к программному обеспечению товара. Гарантируем предоставить документы, подтверждающие внесение Товара, относящегося к средствам измерения, в Реестр государственной системы обеспечения единства измерений РК. Гарантируем уведомить конечного потребителя о прединсталляционных требованиях, необходимых для успешного запуска оборудования не позднее, чем за 40 календарных дней до инсталляции оборудования. Гарантируем, что крупное оборудование, не предполагающее проведения сложных монтажных работ с прединсталляционной подготовкой помещения, по внешним габаритам будет проходить в стандартные проемы дверей (ширина 80 см., высота 200 см.). Гарантируем осуществить доставку к рабочему месту, разгрузку оборудования, распаковку, установку, наладку и запуск приборов, проверку их характеристик на соответствие данному документу и спецификации фирмы (точность, чувствительность, производительность и т.д.) и обучение медицинского (аппликационный тренинг) и технического (базовому уровню обслуживания) персонала. |  |  |  |

Заместитель главного врача по

медицинской части                                                                   Шеримов О.М.

Инженер метролог                                                                     Маралова З. Т.

Заведующий отделением

реанимации                                                                                 Марков В. Е.