Приложение 2                                                                                                                                                                                        «УТВЕРЖДАЮ»

вр.и.о.главного врача

ГККП «"Степногорская многопрофильная городская больница"

при управлении здравоохранения Акмолинской области

___________________________ Шеримов О. М.

Техническая спецификация ЛОТ № 2

| № п/п | Критерии | Описание |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники | Аппарат электрохирургический микропроцессорный |  |  |  |
| 2 | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к медицинской технике (наименования комплектующего в соответствии с регистрационным удостоверением медицинской техники) | Техническая характеристика комплектующего к медицинской технике | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |  |  |  |
|  |  | 1. | Базовый блок | Аппарат должен представлять собой высокочастотный хирургический коагулятор с полностью микропроцессорным управлением, который может использоваться для любых хирургических операций, включая трансуретральную резекцию. Сигнал и уровни выходной мощности,применимые для любой хирургической операции, обеспечивают высокую эффективность плоского рассечения, фульгурации и контактной коагуляции. Аппарат должен иметь функцию, обеспечивающую пульсирующий рез, который был специально разработан для эндоскопических операций, таких как полипэктомия, и мукозэктомия. Функция глубокий рез, обеспечивающая отличную производительность аппарата в борьбе с высоким сопротивлением тканей (особенно жировых). В устройстве распылительная и контактная коагуляции. Ряд высокотехнологичных ресурсов, таких как биполярные и микробиполярные режимы с пошаговой регулировкой (с точностью, не менее 0,5Вт). Электрохирургический блок должен иметь 3 отдельных дисплея, контролирующих процессы реза, коагуляции и биполярный режим. Функция коагулятора удаленного ручного контроля уровней мощности с помощью ручки. Система позволяющая работать с более низкими средними мощностями, подающая мощность в начале выполнения разреза. Система подходящая для трансуретральной резекции и эндоскопических процедур. Система автоматического тестирования, содержащая коды ошибок, для обнаружения и отображения ошибок, выявляемых при запуске аппарата. Система, автоматически распознающая тип используемой пластины пациента и контролирующая сопротивление контакта между электродом и пациентом, для обеспечения повышенной защиты от разрядов электрода. Возможность использования самоклеящихся электродов пациента, дополнительно снижающая риск ожогов. Биполярный выход оптимизирован для высушивания с максимальным сокращением разреза или фульгурации, даже при высоких уровнях мощности.Электрохирургическая ручка позволяющая хирургу активировать функции рассечения и коагуляции без использования ножных педалей управления. Функция «Дистанционного управления»позволяющая настраивать функции «разрез», «коагуляция» и «биполярный режим» используя электрохирургическую ручку, для обеспечения хирургу расширенного контроля функций во время хирургической операции. Характеристики аппарата позволяющие использовать его с аргоновыми коагуляторами. Должен иметь характеристики не хуже: Полностью микропроцессорный блок. Наличие, не менее 12 функций реза: чистый, смешанные, не менее 1-2-3, чистый рез с функцией глубокий рез, смешанный, не менее 1-2-3, пульсирующий рез, не менее 1, 2, 3 и 4. Не менее 400Вт чистый рез. Не менее 2 режимов коагуляции: контактное высушивание и спрей. Регулируемый биполярный режим и регулируемый микробиполярный режим с пошаговым 1Вт и 0,5Вт управлением. Наличие, не менее 3 отдельных цифровых дисплея, контролирующих процессы реза, коагуляции и биполярный режим. Независимые ножные переключатели для монополярных и биполярного режимов. Возможность управления вручную (с помощью ручки) и ножной педалью должна позволять одновременно использовать, не менее 2 ручки или 2 монополярные педали. Гистограмма указывающая уровень контакта пациента с пластиной. Цифровое запоминание уровней мощности во всех режимах работы (простое рассечение, смешанное рассечение, коагуляция и биполярная коагуляция) обеспечивающая точность хирургической операции, позволяющая хирургу повторять процедуры с использованием предварительно установленных уровней мощности. Совместимость с аргоноплазменным коагулятором. Функция для пульсирующего реза и специальный рез для жировой ткани (глубокий рез). Режимы глубокий разрез,макробиполярный и биполярный разрез оснащены системой, которая обеспечивает поддержку при начале выполнения разреза. Режимы рассечения: Наличие у аппарата, не менее 12 режимов резания – чистый, смешанный иимпульсный, обеспечивающие расширенные возможности настройки для различных хирургических операций. Все режимы рассечения имеют функцию глубокий разрез. Режим чистый разрез характеризуется чистым и точным рассечением с минимальным гемостазом. Режим смешанное рассечение, рассечение с более значительным гемостазом. Не менее трех режимовcмешанного рассечения1,cмешанное рассечение 2 и cмешанное рассечение 3 – которые представляют собой различные сочетания рассечения и коагуляции, что увеличивает возможности использования. Режим с импульсным рассечением, специально для эндоскопических операций. Режимыимпульсного рассечения: импульсное рассечение 1, импульсного рассечения2 и импульсное рассечение 3 – которые состоят в применении такого же чистого разреза, и сигналов cмешанного рассечения 1, cмешанное рассечение 2 и cмешанное рассечение 3, что увеличивает возможности использования. Режимы коагуляции: Аппарат должен иметь четыре режима коагуляции – фульгурация, высушивание, усиленная и мягкая – позволяющие настраивать эффективную зону воздействия во время коагуляции тканей. Режим фульгурации, спрей-коагуляция – распылительная коагуляция, производимая при образовании искр, генерируемых активным электродом. Режим высушивание, контактная коагуляция – коагуляция осуществляется путем непосредственного взаимодействия активного электрода с тканью без образования искр. Режим усиленная коагуляция - коагуляция осуществляется за счет образуемых активным электродом искровых разрядов, интенсивность которых ниже, чем в режиме спрей-коагуляция. Режим мягкая коагуляция - коагуляция осуществляется путем непосредственного взаимодействия активного электрода с тканью, без образования искр, более медленно и глубоко, чем в режиме контактной коагуляции. Наличие выходных форм волн: Режим; Номинальная.выходнаямощность (Вт); Расчетнаянагрузка (Ом); Коэффициент. амплитуды (±20%). Чистый разрез +Глубокий разрез; 400; 500; 1.8 @ 200В. Смешанный 1 с Глубокий разрез; 250; 700; 2.5 @ 125В. Смешанный 2 с Глубокий разрез; 200; 700; 2.8 @ 100В. Смешанный 3 с Глубокий разрез; 150; 700; 3.5 @ 75В. Чистый разрез без Глубокогоразреза; 400; 300; 1.9 @ 200В. Смешанный 1 без Глубокогоразреза; 250; 300; 2.8 @ 125В. Смешанный 2 без Глубокогоразреза; 200; 300; 3.2 @ 100В. Смешанный 3 без Глубокогоразреза; 150; 300; 3.9 @ 75В. Импульсное рассечение; 400; 200; -. Импульсное рассечение1; 250; 200; -. Импульсное рассечение2; 200; 200; -. Импульсное рассечение3; 150; 200; -. Фульгурация (Спрей-коагуляция); 120; 500; 6.0 @ 60В. Усиленнаякоагуляция; 120; 500; 4.8 @ 60В. Контактнаякоагуляця; 180; 500; 3.1 @ 90В. Мягкая коагуляция; 120; 100; 1.9 @ 60В. Биполярный режим; 100; 100; 2.0 @ 50В. Микробиполярный режим; 100; 35; 1.7 @ 50В. Макробиполярный режим; 125; 200; 2.0 @ 60В. Биполярный разрез; 125; 400; 1.7 @ 60В. Параметры: Размеры: ширина, не более 305мм, высота, не более 160мм, глубина, не более 388мм. Вес: не более 5.4кг. Напряжение сети:от 100 до 240В переменного тока с автоматическим выбором напряжения 50/60Гц. Частота сети: 50/60Гц. | 1 шт. |
|  |  | Дополнительные комплектующие |  |  |  |
|  |  | 1 | Педаль монополярная | Наличие 1 двухклавишной педали | 1 шт. |
|  |  | 3 | Транспортная тележка | Наличие транспортной тележки | 1 шт. |
|  |  | 4 | Педаль биполярная | Наличие одноклавишной педали | 1 шт. |
|  |  | 5 | Кабель для пластины пациента,3 м., многоразовый | Наличие кабеля для проводных возвратных электродов пациента | 1 шт. |
|  |  | 8 | Пластина пациента | Наличие нейтральногоREM- электрода, двухсекционный, по периметру электрода нанесён гипоаллергенный гель, в центре на электрод нанесён токопроводящий липкий гидрогель. Длина, не менее 4.6 м. | 1 шт. |
|  |  | 9 | Электрохирургическая ручка | педальное управление, не менее 3м кабель, автоклавируемая, не более 4мм наконечник | 1 шт. |
|  |  | 10 | Медицинский электрод-шарик | Не менее 75мм, прямой, не более Ø 4.8мм | 1 шт. |
|  |  | 11 | Медицинский электрод-петля | Не менее 75мм прямой, не более Ø 8мм | 1 шт. |
|  |  | 12 | Медицинский электрод-лезвие | Не менее 75мм, прямой | 1 шт. |
|  |  | 13 | Медицинский электрод-лезвие | Не менее 75мм, изогнутый на 45° | 1 шт. |
|  |  | 14 | Медицинский электрод-игла | Не менее 75мм, не более Ø 0.6мм | 1 шт. |
|  |  | 15 | Медицинский электрод-лезвие | Не менее 200мм, прямой | 1 шт. |
|  |  | 16 | Биполярный пинцет | Биполярный пинцет байонетный, не менее 20см, прямой наконечник, не более Ø1.2мм | 1 шт. |
|  |  | 17 | Монополярный кабель для монополярного пинцета | Монополярный кабель для монополярногопинцета,не менее3м, наконечник, не более 4 мм. | 1 шт. |
|  |  | 18 | Биполярный кабель для биполярного наконечника | Кабель биполярный многоразовый, стандартный европейский коннектор, литая вилка на генераторном конце, длина, не менее 3 м. | 1 шт. |
|  |  | 20 | Монополярный пинцет для коагуляции | Монополярный пинцет для коагуляции, прямой, не менее16см,многоразовый. | 1 шт. |
|  |  | Расходные материалы и изнашиваемые узлы: |  |  |  |
| 3 | Требования к условиям эксплуатации | Напряжение- 220 В, 50 Гц Температура- от +10 до +40°С. |  |  |  |
| 4 | Условия осуществления поставки медицинской техники (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2020) | DDP: ГККП "Степногорская многопрофильная городская больница" |  |  |  |
| 5 | Срок поставки медицинской техники и место дислокации | 90 календарных дней. Адрес: РК, Акмолинская область г.Степногорск, мкр.1, больничный комплекс, зд.15 |  |  |  |
| 6 | Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники; - настройку и регулировку медицинской техники; специфические для данной медицинской техники работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники. |  |  |  |
| 7 | Требования к сопутствующим услугам | Каждый комплект товара снабжается комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на казахский или русский языки. Реализация товаров осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Комплект поставки описывается с указанием точных технических характеристик товара и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования) данной таблицы. Если иное не указано в технической спецификации, электрическое питание на 220 Вольт, без дополнительных переходников или трансформаторов. Программное обеспечение, поставляемое с приборами, совместимое с программным обеспечением установленного оборудования Заказчика. Поставщик обеспечивает сопровождение процесса поставки товара квалифицированными специалистами. При осуществлении поставки товара Поставщик предоставляет заказчику все сервис-коды для доступа к программному обеспечению товара. Товар, относящийся к измерительным средствам, должен быть внесен в реестр средств измерений Республики Казахстан. Не позднее, чем за 40 (сорок) календарных дней до инсталляции оборудования, Поставщик уведомляет Заказчика о прединсталляционных требованиях, необходимых для успешного запуска оборудования. Крупное оборудование, не предполагающее проведения сложных монтажных работ с прединсталляционной подготовкой помещения, по внешним габаритам, проходящее в стандартные проемы дверей (ширина 80 сантиметров, высота 200 сантиметров). Доставку к рабочему месту, разгрузку оборудования, распаковку, установку, наладку и запуск приборов, проверку их характеристик на соответствие данному документу и спецификации фирмы (точность, чувствительность, производительность и иные), обучение медицинского (аппликационный тренинг) и технического персонала (базовому уровню обслуживания с выдачей подтверждающего документа) Заказчика осуществляет Поставщик с привлечением, при отсутствии в штате соответствующих специалистов, сотрудников производителя. |  |  |  |

Заместитель главного врача по медицинской части                                                   Шеримов О.М.

Главная медсестра                                                                                                           Баянова А. А.

Заведующий травматологическим отделением                                                            Бисимбаев Т.К.