Протокол

заседания экспертной комиссии по соответствию техническим спецификациям

тендерных заявок на участие в тендере по закупу медицинской техники

по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи в системе обязательного социального

медицинского страхования

Республика Казахстан,  				                                                                                                        «17» мая 2024 года

г. Степногорск, мкр Больничный комплекс, 15   				                                                                                                        «15» часов «00» минут

- Экспертная комиссия в составе:

| Бисимбаев Т.К. | - | Заведующий травматологическим отделением ГККП «Степногорская многопрофильная городская больница»; |
| --- | --- | --- |
| Марков В. Е. | - | Заведующий отделением анестезиологии и реанимации (реанимационный блок) ГККП «Степногорская многопрофильная городская больница»; |
| Шагадатов Е.М. | - | Заведующий хирургическим отделением ГКП на ПХВ «Степногорская многопрофильная городская больница»; |
| Исмаилов Б. А. | - | врач-кардиолог ГККП «Степногорская многопрофильная городская больница»; |
| Идрисова Н. Ю. | - | врач функциональной диагностики ГККП «Степногорская многопрофильная городская больница» |

созданная на основании приказа и.о.главного врача ГККП «Степногорская многопрофильная городская больница» от 12 апреля 2024 года № 273, провела экспертизы заявок на предмет соответствия медицинской техники характеристикам и техническим спецификациям в объявлении тендера по закупу медицинской техники.

Потенциальные поставщики представили:

| № лота | Наименование | К-во | Цена за ед. | Наименование потенциального поставщика | Представленная медицинская техника | Соответствие технической спецификации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Светильник хирургический 2-х купольный | 3 | 16 388 600 | ИП «ТД МЕДТЕХНИКА QAZAQSTAN» | Светильник хирцургический 2-х купольный. Светильник хирургический настенный и потолочный «ЭМАЛЕД» по ТУ 9452-013-46655261-2009. Вариант исполнения ЭМАЛЕД 500/500 ЗАО Завод ЭМА, Россия, РК-МТ-0№022479 | Не соответствует: - Глубина освещения без дополнительной фокусировки (L1+ L2) при 20 % - 875 [мм] Заявлено: Плафон светильника Глубина освещения без дополнительной фокусировки (L1+ L2) при 20 % - не менее 930 [мм] - Глубина освещения без дополнительной фокусировки (L1+ L2) при 60 % - 420 [мм] Заявлено: Плафон светильника Глубина освещения без дополнительной фокусировки (L1+ L2) при 60 % - не менее 460 [мм] - Остаточная освещенность с 1 лампой – 97% Заявлено: Плафон светильника Остаточная освещенность с 1 лампой – не менее100% - Остаточная освещенность с 1 лампой и 1 тенью – 64% Заявлено: Плафон светильника Остаточная освещенность с 1 лампой и 1 тенью – не менее 68% - Потребляемая мощность - 3,6 мВТ/(м2 лк) Заявлено: Плафон светильника Потребляемая мощность – 2 641 Лх/Вт - Потребляемая мощность при 24 В – 62Вт Заявлено: Плафон светильника Потребляемая мощность при 24 В – не более 53 Вт |
|  |  |  |  | ТОО «ADICom Ltd» | Светильник хирургический Surgical Lighting Sim.LED вариантами исполнения: 700 SC, 500SC, с принадлежностями S.I.M.E.O.N. Medical GmbH & Co. KG, Германия РК-МТ-5№016391 | Соответствует |
|  |  |  |  | ТОО «Farm Style» | Светильник медицинский AMNOLED (два купола): Светильник медицинский Amnoled 7 – 1 купол (с комплектующими); Светильник медицинский Amnoled 5 – 1 купол (с комплектующими). Amnotec International Medical GmbH, Германия РК МИ (МТ)-0№026737 | Не соответствует: - Плафон светильника Потребляемая мощность – 2 580 Лх/Вт – отсутствует - Плафон светильника Количество LED диодов для 1 светящей ячейки – не менее 3шт – отсутствует - Диапазон светового пятна при фокусировке на расстоянии 1 м – 150-280мм Заявлено: Плафон светильника Диапазон светового пятна при фокусировке на расстоянии 1 м – не менее 180-290 [мм] - Плафон светильника Потребляемая мощность – 2 641 Лх/Вт – отсутствует - Плафон светильника Количество LED диодов для 1 светящей ячейки – не менее 3шт - отсутствует |
|  |  |  |  | ТОО «Life Medical Solutions» | Светодидный хирургический бестеневой светильник модель OL9570/50, Heyer Medical Co, Ltd, Китай РК МИ (МТ)-0№024797 | Соответствует |
| 2 | Высокочастотный электрокоагулятор для монополярных, биполярных сечений и коагуляции | 1 | 15 724 261 | ИП «ТД МЕДТЕХНИКА QAZAQSTAN» | Аппарат электрохирургиеский микропроцессорный SS-501SX, WEM Equipamentos Electronicos LTDA, Бразилия РК-МТ-5№017170 | Соответствует |
|  |  |  |  | ТОО «Nikо Pharm» | Аппарат электрохирургиеский микропроцессорный SS-501SX, WEM Equipamentos Electronicos LTDA, Бразилия РК-МТ-5№017170 | Соответствует |
|  |  |  |  | ТОО «ДАЛ Казхстан» | Высокочастотный электрокоагулятор для монополярных, биполярных сечений и коагуляции ARC, серии 350, в комплекте с принадлежностями BOWA-electronic GmbH & Co. KG, Германия РК-МТ-7№014614 | Соответствует |
| 3 | Стол операционный универсальный | 3 | 12 000 000 | ТОО «EGRO» | Стол операционный универсальный VIVAX, с принадлежностями Infimed Sp. z o. о., Польша РК-МТ-5№017704 | Соответствует |
|  |  |  |  | ТОО «НЕОМЕДИКАЛ» | Операционный стол ОР350 Heyer Medical Co, Ltd, Китай РК МИ (МТ)-0№024243 | Соответствует |

На основании проведенного анализа, оценки и сопоставлении тендерных заявок потенциальных поставщиков, эксперты предоставляют данное решение тендерной комиссии.

| Бисимбаев Т.К. |  | Заведующий травматологическим отделением ГККП «Степногорская многопрофильная городская больница»; |
| --- | --- | --- |
| Марков В. Е. |  | Заведующий отделением анестезиологии и реанимации (реанимационный блок) ГККП «Степногорская многопрофильная городская больница»; |
| Шагадатов Е.М. |  | Заведующий хирургическим отделением ГКП на ПХВ «Степногорская многопрофильная городская больница»; |
| Исмаилов Б. А. |  | врач-кардиолог ГККП «Степногорская многопрофильная городская больница»; |
| Идрисова Н. Ю. |  | врач функциональной диагностики ГККП «Степногорская многопрофильная городская больница» |
| Бисимбаев Т.К. |  | Заведующий травматологическим отделением ГККП «Степногорская многопрофильная городская больница»; |

Хаттама

техникалық ерекшеліктерге сәйкестігі жөніндегі сараптама комиссиясының отырыстары

медициналық техниканы сатып алу жөніндегі тендерге қатысуға тендерлік өтінімдер

міндетті әлеуметтік жүйеде тегін медициналық көмектің және медициналық көмектің кепілдік берілген көлемін көрсету бойынша

медициналық сақтандыру

Қазақстан Республикасы                                                                                                                                                       2024 жылғы" 17 " мамыр

Степногорск қ., аурухана кешенікамауданы, 15                                                                                                                  "15" сағат " 00 " минут

1. Құрамындағы сараптама комиссиясы:

Бисимбаев Т. К. - "Степногорск көпсалалы қалалық ауруханасы"МКҚК травматология бөлімінің меңгерушісі;

Марков В. Е. - "Степногорск көпсалалы қалалық ауруханасы"МКҚК Анестезиология және реанимация бөлімшесінің (реанимациялық блок) меңгерушісі;

Шагадатов Е. М. - "Степногорск көпсалалы қалалық ауруханасы"ШЖҚ МКК хирургиялық бөлімшесінің меңгерушісі;

Исмаилов Б. А.-"Степногорск көпсалалы қалалық ауруханасы"МКҚК дәрігер-кардиологы;

Идрисова Н. Ю.- "Степногорск көпсалалы қалалық ауруханасы"МКҚК Функционалдық диагностика дәрігері

"Степногорск көпсалалы қалалық ауруханасы" МКҚК бас дәрігерінің м.а. 2024 жылғы 12 сәуірдегі № 273 бұйрығы негізінде құрылған, медициналық техниканы сатып алу жөніндегі тендер хабарландыруында медициналық техниканың сипаттамалары мен техникалық ерекшеліктеріне сәйкестігі тұрғысынан өтінімдерге сараптама жүргізді.

Әлеуетті жеткізушілер:

| Лот № | Аттау | саны | Баға | әлеуетті өнім берушінің атауы | ұсынылған медициналық техника | техникалық сипаттамаға сәйкестік |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 күмбезді хирургиялық шам | 1 | 16 388 600 | "QAZAQSTAN МЕДТЕХНИКА СҮ"ЖК | 2 күмбезді хирургиялық шам. ТУ 9452-013-46655261-2009 бойынша хирургиялық қабырғаға және төбеге арналған "ЭМАЛЕД" шамы. Орындау нұсқасы ЭМАЛЕД 500/500 жақ Эма зауыты, Ресей, ҚР-МТ-0№022479 | Сәйкес емес: 1. Қосымша фокустаусыз жарықтандыру тереңдігі (L1+ L2) 20 % - 875 [мм] мәлімделген: Жарық көлеңкесі қосымша Фокустаусыз жарықтандыру тереңдігі (L1+ L2) 20 % - 930 [мм] кем емес 2. Қосымша фокустаусыз жарықтандыру тереңдігі (L1+ L2) 60% - 420 [мм] мәлімделген: Жарық көлеңкесі қосымша Фокустаусыз жарықтандыру тереңдігі (L1+ L2) 60% - кем дегенде 460 [мм] 3. 1 шаммен қалдық жарықтандыру-97% мәлімделген: шамның көлеңкесі 1 шаммен қалдық жарықтандыру-кем дегенде 100% 4. 1 шаммен және 1 көлеңкемен қалдық жарықтандыру-64% мәлімделген: шамның көлеңкесі 1 шаммен және 1 көлеңкемен қалдық жарықтандыру-кем дегенде 68% 5. Қуат тұтыну - 3,6 мВТ/(м2 лк) мәлімделген: шамның көлеңкесі қуат тұтыну-2 641 Лх/Вт 6. 24 В – 62 Вт кезінде тұтынылатын қуат мәлімделген: шамның көлеңкесі 24 в – та тұтынылатын қуат-53 Вт-тан аспайды |
|  |  |  |  | "ADICom Ltd" ЖШС | Sim хирургиялық хирургиялық жарықтандыру шамы.LED орындау нұсқалары: 700 SC, 500 SC, S. I. M. E. O. N. medical GmbH & Co. KG, Германия ҚР-МТ-5№016391 | Сәйкес келеді |
|  |  |  |  | "Farm Style"ЖШС | Медициналық AMNOLED шамы (екі күмбез): медициналық amnoled шамы 7-1 күмбез (компоненттері бар); медициналық amnoled шамы 5-1 күмбез (компоненттері бар). Amnotec International Medical GmbH, Германия ҚР МИ (М)-0№026737 | Сәйкес емес: 1. Шамның көлеңкесі қуат тұтыну – 2 580 Лх/Вт-жоқ 2. Шамның көлеңкесі 1 Жарық ұяшығына арналған LED диодтардың саны – кемінде 3 дана-жоқ 3. Жарық нүктесінің диапазоны 1 м - 150 – 280 мм қашықтықта фокустау кезінде мәлімделген: шамның көлеңкесі 1 м қашықтықта фокустау кезінде жарық нүктесінің диапазоны-кем дегенде 180-290 [мм] 4. Шамның көлеңкесі қуат тұтыну – 2 641 Лх/Вт-жоқ 5. Шамның көлеңкесі 1 Жарық ұяшығына арналған LED диодтардың саны – кемінде 3 дана-жоқ |
|  |  |  |  | "Life Medical Solutions"ЖШС | Жарықдиодты хирургиялық Көлеңкесіз шам ol9570 / 50 моделі, Heyer Medical Co, Ltd, Қытай ҚР МИ (МТ)-0№024797 | Сәйкес келеді |
| 2 | Монополярлы, биполярлы Қималар мен коагуляцияға арналған жоғары жиілікті электрокоагулятор | 1 | 15 724 261 | "QAZAQSTAN МЕДТЕХНИКА СҮ"ЖК | Электрохирургиялық микропроцессорлық Аппарат SS-501SX, WEM Equipamentos Eletronicos LTDA, Бразилия ҚР-МТ-5№017170 | Сәйкес келеді |
|  |  |  |  | "Niko Pharm"ЖШС | Электрохирургиялық микропроцессорлық Аппарат SS-501SX, WEM Equipamentos Eletronicos LTDA, Бразилия ҚР-МТ-5№017170 | Сәйкес келеді |
|  |  |  |  | "ДАЛ Қазақстан" ЖШС | BOWA-electronic GmbH & Co керек-жарақтарымен толықтырылған 350 сериялы ARC монополярлы, биполярлы Қималар мен коагуляцияға арналған жоғары жиілікті электрокоагулятор. KG, Германия ҚР-МТ-7№014614 | Сәйкес келеді |
| 3 | Жұмыс үстелі әмбебап | 3 | 12000000 | "EGRO" ЖШС | Жұмыс үстелі әмбебап VIVAX, infimed sp керек-жарақтарымен. z o. о., Польша ҚР-МТ-5№017704 | Сәйкес келеді |
|  |  |  |  | "НЕОМЕДИКАЛ" ЖШС | Операциялық үстел ОР350 Heyer Medical Co, Ltd, Қытай ҚР МИ (М)-0№024243 | Сәйкес келеді |

Әлеуетті өнім берушілердің тендерлік өтінімдерін талдау, бағалау және салыстыру негізінде сарапшылар осы шешімді тендерлік комиссияға ұсынады.

Бисимбаев Т. К.                                    "Степногорск көпсалалы қалалық ауруханасы"МКҚК травматология бөлімінің меңгерушісі;

Марков В. Е.                                              "Степногорск көпсалалы қалалық ауруханасы"МКҚК Анестезиология және реанимация бөлімшесінің (реанимациялық                  блок) меңгерушісі;

Шагадатов Е. М.                                   "Степногорск көпсалалы қалалық ауруханасы"ШЖҚ МКК хирургиялық бөлімшесінің меңгерушісі;

Исмаилов Б. А.                                      "Степногорск көпсалалы қалалық ауруханасы"МКҚК дәрігер-кардиологы;

Идрисова Н. Ю.                                     "Степногорск көпсалалы қалалық ауруханасы"МКҚК Функционалдық диагностика дәрігері