«УТВЕРЖДАЮ»

Вр.и.о.главного врача

ГККП "Степногорская многопрофильная городская больница"

при управлении здравоохранения Акмолинской области

___________________________ Конурбаев Т. Р.

Техническая спецификация Лот №1

| № п/п | Критерии | Описание |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (далее – МТ) (в соответствии с государственным реестром МТ с указанием модели, наименования производителя, страны) | Стол операционный универсальный, с принадлежностями |  |  |  |  |  |
| 2 | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром МТ) |  | Модель/марка, каталожный номер, краткая техническая характеристика комплектующего к МТ | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |  |
|  |  | Основные комплектующие |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Основной блок |  | Экономичный, многофункциональный операционный стол, выдерживающий нагрузку до 350 кг, Адаптируется к различным требованиям хирургии, особенно подходит для ЛОР, офтальмологии и мозга хирургического отделения. Особенности: Материал высшего качества Все открытые части изготовлены из нержавеющей стали SUS304 Легко чистить и дезинфицировать Все детали управления импортированы Хирургическая конфигурация Имеет функцию сбрасывания одной кнопкой и рефлекса Углы стола и длина секций могут быть отрегулированы в широком диапазоне с помощью 6 стандартных и различных дополнительных приспособлений Идеально подходит для рентгеновской визуализа Возможность сдвига создает идеальную рентгенограмму Зеленый окружающий свет во время эндоскопической хирургии, повышает чувствительность человеческих глаз к свету в темноте и уменьшает блики и оптические иллюзии Эргономичная регулировка Удобная конструкция для ключа ножной и головной пластины, позволяет управлять ножной и головной пластинами одной рукой Импортные газовые пружины гарантируют плавное движение Импортные зажимы с круглым отверстием позволяют легко фиксировать и разблокировать аксессуары, обеспечивая безопасность во время работы Регулируемая высота стола (495-1000 мм) и Т-образное основание обеспечивают комфортную рабочую среду Высокоэффективный встроенный аккумулятор Максимальное время работы 15 дней Максимальная продолжительность нормальной работы 85 Не требует подключения к сети переменного тока для повышения безопасности операции Безопасность: Система автоматической блокировки: основание стола автоматически блокируется после регулировки положения контроллером, предотвращая возможную неправильную работу Два режима управления: ручной и колонный пульт управления, что позволяет использовать резервный вариант в случае поломки одного из них, обеспечивая безопасность операции Фиксация стола осуществляется на специальные выдвижные опоры. Столешница имеет специальные направляющие рельсы для возможности размещения рентгеновских кассет вдоль всей длины столешницы. Система быстрого соединения и фиксации секций без винтовых крепежей. Количество секций, 5 секций. Привод – электрогидравлический. Резервная панель управления, расположенная на основании операционного стола в его головной части. Возможность управления столом с помощью проводного пульта дистанционного управления. Регулировка с помощью ручного пульта или с дублирующей панели на основании операционного стола в его головной части. Регулировка стола по высоте; Регулировка положения Тределенбург/ Антитределенбург; Латеральные наклоны секций. Приведение столешницы в горизонтальное положение путем нажатия одной кнопки. Приведения столешницы в положение сгибание/разгибание путем нажатия одной кнопки. Пульт управления стола кроме стандартных функций имеет следующие специальные функции: 0-позиция, предустановленные программируемые позиции и т.д.. Рентгенопрозрачная поверхность на всех секциях. Устанавливаемые дополнительные принадлежности обеспечивает перемещение рабочей поверхности по углу поворота, углу вращения, углу наклона и регулировку по высоте для обеспечения оптимального позиционирования пациента. Встроенные колеса для облегчения перемещения внутри операционной. Система безопасности от соскальзывания и падения дополнительных принадлежностей с боковых рельсов - стопоры на боковых рельсах, препятствующие соскальзыванию и падению креплений дополнительных принадлежностей. Продольный сдвиг столешницы – 355 мм. Почечный мост механическое рост 130 мм. Габаритные размеры: Грузоподъемность, 350 кг. Длина стола (включая головную и ножную секции), 2040 мм. Ширина стола, 590 мм. Ширина стола без боковых рельсов, 520 мм. Диаметр встроенных колес, 75 мм. Вес стола, 300 кг. Технические характеристики электрогидравлических регулировок: Минимальная высота столешницы (без учета толщины матраца), 495 мм. Максимальная высота подъема столешницы (без учета толщины матраца), 1000 мм. Положение Тренделенбург/анти-Тренделенбург, +30/-30°. Боковые наклоны столешницы, +25/-25°. Наклон спинной секции вверх/вниз, +85/-45°. Положение сгибания, 220°. Положение сгибания - угол наклона ножных секций, 20°. Положение сгибания - угол наклона спинной и головной секций, 20°. Положение разгибания, 110°. Положение разгибание - угол подъема ножных секций, 25°. Положение сгибания - угол подъема спинной и головной секций, 45°. Номинальная мощность, 200 Вт. Технические характеристики механических регулировок: Наклон головной секции вверх/вниз, +60/-90°. Раздельная ножная секция вверх/ вниз/в стороны, +20/-90°. Раздельная ножная секция в стороны, 180°. Размеры головной секции: Длина 248 мм Длина рельса 260 мм Безопасная рабочая нагрузка 25 кг управлениея газовыми пружинами Размеры спинной секции 1: Длина 390 мм Длина рельса 480 мм Безопасная рабочая нагрузка 80 кг Размеры спинной секции 2: Длина 535 мм Длина рельса 480 мм Безопасная рабочая нагрузка 195 кг Ножная секция: Длина 600 мм Длина рельса 500 мм Безопасная рабочая нагрузка 25 кг(каждый) управление газовыми пружинами |  |  |
|  |  | Дополнительные комплектующие |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | Комплект для общей хирургии | Комплект для общей хирургии предназначен для правильного позиционирования пациента во время операций на брюшной полости. Все принадлежности комплекта выполнены из нержавеющей стали. Мягкие поверхности данного комплекта выполнены из литого пенополиуретана. Состав комплекта: Наркозный экран (экран для анестезии) с регулируемой шириной, укомплектован радиальным зажимом. Материал наркозной дуги, механизма ее крепления и регулировки: нержавеющая хромоникелевая сталь. Длина наркозной дуги относительно ширины панели стола 620 мм. Диапазон регулировки высоты наркозной дуги относительно панели стола, 570±10 мм. — 1 шт; Штатив (инфузионная стойка). Предназначена для размещения флаконов и одноразовых систем с лекарственными растворами, используемыми при проведении операций. Количество подвесных крюков, - 4 шт. Диапазон регулировки высоты штатива 0-500 мм. Штатив изготовлен из нержавеющей хромоникелевой стали. Материал кронштейна для крепления к боковым направляющим операционного стола нержавеющая хромоникелевая сталь — 1 шт.; Столик для инъекций (опора для руки). Предназначена для размещения руки пациента. Допустимая нагрузка на столик, -15 кг. Материал профилированной подушки столика: литой пенополиуретан. Материал механизма крепления и регулировки столика: нержавеющая хромоникелевая сталь. Регулируется по высоте и поворачивается вокруг вертикальной оси. Диапазон регулировки высоты столика относительно панели стола в пределах 0...100 мм. Столик имеет мягкий фиксирующий ремень. Материал ремня мягкая синтетическая ткань — 2 шт.; Ремень для фиксации туловища (поясной ремень) — 1 шт.; Держатель рентгеновской кассеты — 1 шт. Боковой упор. Механизм крепления и регулировки бокового упора Z - образная стойка. Возможность использования в качестве плечевого упора. Возможность использования в качестве упора для ног. Материал профилированной подушки бокового упора: литой пенополиуретан. Материал механизма крепления и регулировки упора: нержавеющая хромоникелевая сталь. Размер подушки, (ДхШ) - 100x160 мм. Регулировка положения подушки бокового упора относительно панели стола по высоте, - 0...200 мм. Регулировка положения подушки бокового упора относительно панели стола по глубине 80...200 мм. Регулировка поворота подушки бокового упора вокруг вертикальной оси Z-образной стойки, градусы - 360 градусов — 2 шт.; |  | 1 комплект |
|  |  | 2 |  | Приставка гинекологическая | Комплект приспособлений для гинекологии является дополнением к операционному столу, предназначен для проведения гинекологических и акушерских манипуляций (обследование, хирургические вмешательства и т.д.). Все элементы приспособлений изготовлены из нержавеющей стали. Опоры Гепеля устанавливаются посредством зажимов на боковых направляющих центральной секции операционного стола и могут вращаться вокруг своей оси, а также перемещаться вверх, вниз и в сторону. Установка рамочного держателя емкости производится на нижней плоскости труб опорной балки центральной секции стола на крепежные места установки ножной секции. Допустимая нагрузка на ногодержатель, 15 кг. Материал профилированной подушки держателя: литой пенополиуретан. Материал механизма крепления и регулировки держателя: нержавеющая хромоникелевая сталь. Должен регулироваться по высоте и поварачиваться вокруг вертикальной оси. Диапазон регулировки высоты ногодержателя относительно панели стола в пределах 0…200 мм. В комплект входят: Упоры для колен с радиальным зажимом – 2шт., емкость с держателем – 1 шт. |  | 1 комплект |
| 3 | Требования к условиям эксплуатации | Изделие предназначено для работы в закрытых помещениях. Требуемые климатические условия: температура от +10 до +40°C, допустимое изменение окружающей температуры в течение 8 ч не более 20°C, относительная влажность воздуха от 30 до 80%, атмосферное давление от 700 до 1060 гПа. |  |  |  |  |  |
| 4 | Условия осуществления поставки МТ (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010) | DDP: ГККП "Степногорская многопрофильная городская больница" |  |  |  |  |  |
| 5 | Срок поставки МТ и место дислокации | 15 календарных дней Адрес: РК, Акмолинская область г.Степногорск, мкр.1, больничный комплекс, зд.15 |  |  |  |  |  |
| 6 | Условия гарантийного сервисного обслуживания МТ поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание МТ 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замене или восстановлении отдельных частей МТ; - настройку и регулировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса изделия его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа изделий |  |  |  |  |  |
| 7 | Требования к сопутствующимуслугам | Каждый комплект товара снабжается комплектом технической и эксплуатационнойдокументацииспереводомсодержаниянаказахскийилирусскийязыки.РеализациятоваровосуществляетсявсоответствиисзаконодательствомРеспубликиКазахстан.Комплект поставки описывается с указанием точных технических характеристиктовара и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицыоборудования)даннойтаблицы.Еслииноенеуказановтехническойспецификации,электрическоепитаниена220Вольт,бездополнительныхпереходниковилитрансформаторов.Программноеобеспечение,поставляемоесприборами,совместимоеспрограммнымобеспечениемустановленногооборудования. Заказчика.Поставщикобеспечиваетсопровождениепроцессапоставкитовараквалифицированнымиспециалистами.ПриосуществлениипоставкитовараПоставщик предоставляет заказчику все сервис-коды для доступа к программномуобеспечениютовара. Товар, относящийся к измерительным средствам, должен быть внесен в реестрсредствизмеренийРеспубликиКазахстан.Непозднее,чемза40(сорок)календарныхднейдоинсталляцииоборудования,ПоставщикуведомляетЗаказчикаопрединсталляционныхтребованиях,необходимыхдляуспешногозапускаоборудования. Крупное оборудование, не предполагающее проведения сложныхмонтажных работ с прединсталляционной подготовкой помещения, по внешнимгабаритам, проходящее в стандартные проемы дверей (ширина 80 сантиметров,высота 200 сантиметров). Доставку к рабочему месту, разгрузку оборудования,распаковку, установку, наладку и запуск приборов, проверку их характеристик насоответствиеданномудокументуиспецификациифирмы(точность,чувствительность,производительностьииные),обучениемедицинского(аппликационныйтренинг)итехническогоперсонала(базовомууровнюобслуживания с выдачей подтверждающего документа) Заказчика осуществляетПоставщикспривлечением,приотсутствиивштатесоответствующихспециалистов,сотрудниковпроизводителя. |  |  |  |  |  |

Заместитель главного врача по

медицинской части                                 Шеримов О.М.

Главная медсестра                                  Баянова А. А.

заведующего акушерско-                      Юлдашев Ш. А.

гинекологическим отделением