«УТВЕРЖДАЮ»

Вр.и.о.главного врача

ГККП "Степногорская многопрофильная городская больница"

при управлении здравоохранения Акмолинской области

___________________________ Конурбаев Т. Р.

Техническая спецификация Лот №2

| № п/п | Критерии | Описание |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинских изделий (далее – МИ) (в соответствии с государственным реестром МИ) | Электрокардиограф 12-канальный в комплекте |  |  |  |
| 2 | Требования к комплектации | - № п/п | Наименование комплектующего к МИ (в соответствии с государственным реестром МИ) | Техническая характеристика комплектующего к МИ | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие: |  |  |  |
|  |  | 1 |  | Предназначен для регистрации и измерения биоэлектрических потенциалов сердца с целью проведения электрокардиографических обследований в качестве портативного электрокардиографа с одновременной регистрацией 3-х, 6-ти и 12-ти общепринятых отведений, а также отведений по Нэбу и Кабрера. Электрокардиографы применяются в кабинетах функциональной диагностики (кабинеты ЭКГ) поликлиниках, больницах, отделениях кардиореанимации и интенсивной терапии кардиологических отделений больниц, а так же неотложной и скорой помощи. Особенности Одновременная печать 1,3,4,6 отведений ЭКГ в формате аналогичном отображаемому на экране и 12 отведений поперек листа бумаги; Съем 6 или 12 отведений ЭКГ пациента в системе общепринятых стандартных отведений, съем ЭКГ по Кабрера, Франку, трех отведений ЭКГ по Нэбу, а также выбор произвольных пользовательских отведений. Цветной TFT дисплей со светодиодной подсветкой на 3, 4, 6, 12 каналов ЭКГ. Режим "Анализ ЭКГ" с возможностью печати усредненны QRS комплексов; Полная синдромальная диагностика 271 заключение (опция); Автоматический старт печати при наложении всех ЭКГ электродов или при обнаружении аритмии у пациента, режим добавления ритма. Быстрый доступ к основным функциям с помощью «ГОРЯЧИХ КЛАВИШ» и возможность управления с использованием манипулятора. Комбинированная алфавитно-цифровая и функциональная пленочная клавиатура. Наличие памяти не менее 100 ЭКГ с дальнейшей возможностью их вывода на печать flash-память или ПК; Возможность работы с различными группами пациентов: взрослые, дети. Настройка всех параметров под каждого пользователя (10 заданных пользовательских профилей); Возможность работать в составе стресс-системы; Возможность автоматического контроля качества кабеля ЭКГ; Возможность использования в ЭК как рулонной бумаги 110 мм, так и Z-fold бумаги. Возможность подключения внешней памяти, внешней клавиатуры и лазерного принтера для одновременной печать 12 отведений ЭКГ на бумаге формата А4 и выхода на ПК через СОМ или USB-порт ПО на ПК по архивированию и синдромальной диагностики ЭКГ; Возможность передачи ЭКГ по телефону; Возможность передачи ЭКГ по электронной почте. Печать заключений о положении электрической оси сердца, о смещении сигмента ST, о амплитудно-временных параметрах комплексов QRS; Построение ритмограммы, гистограммы, скаттерграммы при мониторировании сердечного ритма. Автоматический режим работы без печати ЭКГ (регистрация в память фрагментов ЭКГ длительностью 10 или 40 сек); 4 группы по 3 отведения заданной длины; 2 группы по 6 отведений заданной длины; 4 группы по 3 отведения заданной длины + одно отведение длительно (ритм); В автоматическом режиме набор отведений и последовательность печати выбирается в соответствии с выбранной системой отведений – Стандарт, Кабрера, Франк или Нэб. Предусматривается пользовательский набор отведений, в котором пользователь может задать произвольную последовательность печати отведений. Длина печати выбирается пользователем равной 100 или 200, 400 мм (1 или 2 страницы) или 3, 5, 10, 15, 25 сек. Ручной режим работы В ручном режиме печатаются те отведения, которые в данный момент отображает кардиограф на дисплее в том же масштабе. Анализ ЭКГ Предусматриваются следующие форматы печати результатов анализа ЭКГ (в автоматических режимах: Без печати результатов анализа; Печать результатов анализа в кратком или полном формате и печать или отсутствие печати усредненных (или типовых) кардиокомплексов с метками. Режим вывода информации на компьютер Предусматривается возможность использовать ЭКГ в режиме компьютерного электрокардиографа (опция). Питание ЭКГ От сети переменного тока напряжением 220В±10% через сетевой адаптер, в том числе при отсутствии аккумуляторов или их неисправности От сети постоянного тока 12В От встроенных Li-ion аккумуляторов (до 100 ЭКГ) Технические характеристики Ширина термобумаги: 110 мм, тип бумаги: рулон или Z-fold бумага; Диагональ 141 мм Размер экрана: 116х88 мм, с разрешающей способностью 640х480 точек; Тип экрана: цветной TFT дисплей со светодиодной подсветкой; Измерение ЧСС: до 300 ударов в минуту; Скорость движения бумаги: 5; 10; 12.5; 25 и 50 мм/сек Разрешение печати: 8 точек/мм поперек бумаги и 64 точки/мм вдоль бумаги при скорости 25 мм/сек; Антитреморный фильтр 35 Гц-20дБ/октаву, фильтр сетевого напряжения и антидрейфовый фильтр без искажения положения ST сегмента; Возможность отключения и регулировки громкости звуковых сигналов R-зубца ЭКГ и клавиатуры; Возможность вывода на печать и на экран цифровой или буквенной информации Возможность обнаружения сигналов кардиостимулятора и защита от дефибрилляции. Габаритные размеры блока: 260х154х67 мм; Масса: не более 5 кг. | 1 шт. |
|  |  | Дополнительные комплектующие: |  |  |  |
|  |  | 1 | Кабель электродный | Кабель электродный | 1 шт. |
|  |  | 2 | Блок сетевой | Блок сетевой | 1 шт. |
|  |  | 3 | Комплект ЭКГ электродов | Комплект ЭКГ электродов | 1 шт. |
|  |  | 4 | Гель электродный | Гель электродный | 1 шт. |
|  |  | 5 | Термобумага 110 мм х 30 м | Термобумага 110 мм х 30 м | 1 шт. |
|  |  | 6 | Руководство по эксплуатации | Руководство по эксплуатации | 1 шт. |
|  |  | 7 | Встроенный аккумулятор | Встроенный аккумулятор | 1 шт. |
|  |  | 8 | Сумка | Сумка | 1 шт. |
| 3 | Требования к условиям эксплуатации | Требование к питанию 220 - 240 В (номинальное), 50/60Гц. Отсутствие конденсата. Влажности воздуха не должна превышать 40-60%. |  |  |  |
| 4 | Условия осуществления поставки МИ (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010) | DDP ГККП "Степногорская многопрофильная городская больница" |  |  |  |
| 5 | Срок поставки МИ и место дислокации | 15 календарных дней, РК, Акмолинская область г.Степногорск, мкр.1, больничный комплекс, зд.15 |  |  |  |
| 6 | Условия гарантийного сервисного обслуживания МИ поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание МИ не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в год. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей МИ; - настройку и регулировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса изделия его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа изделий |  |  |  |
| 7 | Требования к сопутствующим услугам | Товар поставляется новым и ранее неиспользованным. Каждый комплект товара снабжается комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на казахский или русский языки. Реализация товаров осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Комплект поставки описывается с указанием точных технических характеристик товара и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования) данной таблицы. Если иное не указано в технической спецификации, электрическое питание на 220 Вольт, без дополнительных переходников или трансформаторов. Программное обеспечение, поставляемое с приборами, совместимое с программным обеспечением установленного оборудования Заказчика. Поставщик обеспечивает сопровождение процесса поставки товара квалифицированными специалистами. При осуществлении поставки товара Поставщик предоставляет заказчику все сервис-коды для доступа к программному обеспечению товара. Товар, относящийся к измерительным средствам, должен быть внесен в реестр средств измерений Республики Казахстан. Не позднее, чем за 40 (сорок) календарных дней до инсталляции оборудования, Поставщик уведомляет Заказчика о прединсталляционных требованиях, необходимых для успешного запуска оборудования. Крупное оборудование, не предполагающее проведения сложных монтажных работ с прединсталляционной подготовкой помещения, по внешним габаритам, проходящее в стандартные проемы дверей (ширина 80 сантиметров, высота 200 сантиметров). Доставку к рабочему месту, разгрузку оборудования, распаковку, установку, наладку и запуск приборов, проверку их характеристик на соответствие данному документу и спецификации фирмы (точность, чувствительность, производительность и иные), обучение медицинского (аппликационный тренинг) и технического персонала (базовому уровню обслуживания с выдачей подтверждающего документа) Заказчика осуществляет Поставщик с привлечением, при отсутствии в штате соответствующих специалистов, сотрудников производителя. |  |  |  |

Заместитель главного врача по

медицинской части                                                  Шеримов О.М.

Главная медсестра                                                   Баянова А. А.

Заведующая врачебной

амбулаторией                                                          Жидкова Е. О.